DIPARTIMENTO IGIENE DEL LAVORO

LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEGLI STANDARD DI SICUREZZA E DI IGIENE AMBIENTALE DEI REPARTI OPERATORI

INDICE

- Premessa

I - Requisiti tecnici, impiantistici e tecnologico-strumentali

del reparto operatorio

I - 1) Caratteristiche strutturali generali

I - 2) Caratteristiche strutturali specifiche

I - 3) Caratteristiche degli impianti

I - 4) Caratteristiche dei dispositivi e delle

apparecchiature tecniche

II - Requisiti igienico-ambientali

II - 1) Qualità dell'aria

II - 2) Prevenzione e protezione da agenti infettivi

III - Requisiti organizzativi e gestionali

III - 1) Requisiti organizzativi

III - 2) Requisiti gestionali

IV - Allegati

Allegato 1 - Prospetti esplicativi delle sostanze disinfettanti:

attività rispetto agli agenti biologici considerati

I PREMESSA

Su iniziativa del Sottosegretario On.le Bruno Costantini Viserta e successivo incarico del Ministro On.le Rosy Bindi, il Direttore dell'ISPESL Dott. Antonio Moccaldi ha istituito presso l'Istituto un Gruppo di Lavoro per l'elaborazione di un documento finalizzato alla messa a punto di "Linee Guida per la Definizione degli Standards di Sicurezza e di Igiene Ambientale delle Sale Operatorie".

L'attività del Gruppo di Lavoro si è indirizzata in modo particolare alla messa a punto ed alla ottimizzazione delle misure di sicurezza e degli standard, per quanto cocerne l'intero reparto operatorio, con particolare riferimento a:

- requisiti tecnici, impiantistici e tecnologico-strumentali (comprensivi delle caratteristiche strutturali e delle caratteristiche dei dispositivi e delle apparecchiature)

- requisiti igienico ambientali

- indicatori di organizzazione e gestione

Quanto sopra in relazione non solo all'ottenimento di condizioni di sicurezza e igiene, ma anche di pianificazione e successiva verifica dei suddetti standard di qualità nello svolgimento delle varie attività, con particolare attenzione a quanto rientra nei compiti istituzionali dell'ISPESL.

Nella elaborazione del documento il Gruppo di Lavoro ha tenuto conto del DPR del 14 gennaio 1997 inerente i requisiti minimi per l'esercizio delle strutture sanitarie e le conseguenti normative regionali, del Decreto del Ministero dell'Interno sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (D.M.10 marzo 1998), del D.Lgs 626/94, e succ. mod. ed integr., del D. Lgs. 502/92, del D. Lgs. 517/93, del D. Lgs. 46/97, del Decreto Ministero della Sanità dell'1.07.98, del D.Lgs. 115/95, del DPR 27.6.86, del Decreto Ministero della Sanità 5.08.87, del D.Lgs. 493/96 nonché della circolare del Ministero della Sanità (anno 1989) relativa all'esposizione professionale ai gas anestetici.

Per la stesura del presente documento é stato utilizzato il protocollo del progetto "Valutazione di Qualità del Gruppo Operatorio" realizzato dal GISIO (Gruppo Italiano Studio Igiene Ospedaliera) nell'ambito della SITI (Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica) coordinato dal Prof. Paolo Orlando e di cui facevano parte alcuni ricercatori dell'ISPESL.

Per quanto attiene le procedure e/o i protocolli inerenti agli indicatori di organizzazione e di gestione, vengono evidenziate le attività per le quali appare necessario a giudizio del GdL la stesura di procedure e/o protocolli scritti.

A tale riguardo la Commissione è a disposizione per la preparazione delle procedure che si ritengano maggiormente significative per conseguire la messa a punto dell'intero sistema prevenzionistico ed una attività in sicurezza del reparto operatorio.

I - REQUISITI TECNICI, IMPIANTISTICI E TECNOLOGICO-STRUMENTALI

DEL REPARTO OPERATORIO

Il gruppo operatorio é una struttura articolata in zone progressivamente meno contaminate dall'ingresso fino alle sale chirurgiche. Devono essere garantiti percorsi interni differenziati per sporco e pulito mediante interventi organizzativi e/o strutturali.

I requisiti tecnici necessari a garantire la sicurezza e l'igiene ambientale del reparto operatorio possono essere ricondotti alla peculiare definizione dei seguenti requisiti:

I - 1)	CARATTERISTICHE STRUTTURALI GENERALI

I - 2)	CARATTERISTICHE STRUTTURALI SPECIFICHE

I - 3)	CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

I - 4)	CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI E DELLE APPARECCHIATURE TECNICHE

I - 1) CARATTERISTICHE STRUTTURALI GENERALI

I - 1.1) OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE

I - 1.1.1 Ambienti e passaggi

(Le presenti disposizioni di sicurezza sono contenute nei D.P.R. n. 547/1955, D.P.R. n. 303/1956 e D. Lgs. n. 626/94)

- 1.        Le vie di circolazione e di emergenza, insieme alle relative uscite, devono risultare sgombre da qualsiasi ostacolo od impedimento.

- 2.        I luoghi di lavoro, gli impianti ed i dispositivi devono essere sottoposti a manutenzione tecnica programmata in modo da eliminare quei difetti che possono interessare la sicurezza e la salute.

- 3.        I luoghi di lavoro, gli impianti ed i dispositivi devono essere sottoposti a pulizia secondo un programma prefissato.

- 4.        Gli impianti ed i dispositivi che interessano la sicurezza devono essere controllati e sottoposti a manutenzione periodica.

- 5.       Porte e portoni

-	larghezza minima: 80 cm. (-2%) fino a 25 persone;

-	qualora siano apribili nei due versi devono essere trasparenti o muniti di pannelli 	trasparenti;

-	qualora siano trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli 	occhi sui due lati;

-	le superfici trasparenti o traslucide devono essere costituite da materiali di sicurezza 	ovvero, quando necessario, protette contro lo sfondamento.

- 6.        Vie ed uscite di emergenza

-	il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono 	essere adeguate alle dimensioni del reparto operatorio, alla loro ubicazione ed al 	numero delle persone che possono essere presenti. In particolare l'altezza deve 	essere non inferiore a m. 2.0; ciascuna porta deve avere una larghezza minima di m. 	1.20 (-5%) e si deve aprire nel verso dell'esodo facilmente e da parte di chiunque;

-	le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica di 	tipo permanente e costituite da un colore di sicurezza in conformità al D.Lgs n. 493/96 	(cartelli di forma quadrata o rettangolare con pittogramma bianco su fondo verde); 	deve essere presente un'illuminazione di sicurezza che subentri automaticamente in 	caso di guasto o mancanza di energia elettrica;

-	gli edifici ove sono ubicate le sale operatorie devono avere almeno due scale distinte 	di facile accesso o rispondere a quanto richiesto dalla normativa antincendio; per gli 	edifici già costruiti (prima del 7.5.1996), qualora non ve ne sia la possibilità -accertata 	dall' 0rgano di Vigilanza-,dovranno esser adottate misure e cautele sostitutive 			autorizzate dallo stesso Organo di Vigilanza.

- 7.       Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi.

- le vie di circolazione dovranno avere una larghezza in funzione degli utenti ovvero 	 secondo quanto prescritto dall'Organo di Vigilanza (V.V.F.);

- le zone a rischio biologico devono essere segnalate in modo visibile adottando la 	 segnaletica prevista dall'art. 79 del D.Lgs n. 626/94;

- i pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che possono 	 ostacolare la normale circolazione;

- i pavimenti non devono presentare avvallamenti o discontinuità.

- 8.       Pavimenti, muri, soffitti

- i pavimenti dei locali devono essere raccordati con le pareti, lisci, uniformi 	 antisdrucciolevoli e resistenti agli agenti chimici o fisici;

- le pareti devono essere lisce, uniformi e lavabili a tutt'altezza, ignifughe ed a tinta chiara;

- le pareti vetrate trasparenti o traslucide devono essere chiaramente segnalate e 	 costituite da materiali di sicurezza per un'altezza minima di un metro dal pavimento;

- i soffitti devono essere lisci ed uniformi, lavabili, ed a tinta chiara.

- 9.       Locali sotterranei

E' vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o seminterranei. In particolari 		condizioni l'Autorità di Vigilanza può consentirne l'uso (autorizzazione in deroga) previo richiesta motivata.

- 10.    Solai

I locali destinati a deposito od archivio devono avere in posizione ben visibile 	l'indicazione del carico massimo ammissibile del solaio espresso in Kg/m2, tale valore non dovrà essere superato.

I - 1.1.2 SICUREZZA ANTINCENDIO

(Le presenti disposizioni di sicurezza antincendio sono contenute, in particolare, nel 	Decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 1998 e nella normativa precedente)

Considerato che:

-	ai sensi del D.M. 16.2.82 - punto 86 dell'annessa Tabella B - gli "ospedali, case di cura 	e simili con oltre 25 posti letto" sono tra le attività per le quali è obbligatorio il 	possesso del C.P.I.

-	ai sensi del D.M. 10.3.1998, Allegato IX, gli "ospedali, case di cura e case di ricovero 	per anziani" sono tra le attività a rischio di incendio elevato;

è necessario che la struttura in cui è ubicato il reparto operatorio sia in 			possesso del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) oppure del Nulla Osta 	Provvisorio (N.O.P.).

Poichè il reparto operatorio è un luogo di lavoro vi è l'obbligo della valutazione 	del rischio d'incendio e la nomina dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle 	misure d'emergenza.

A tale riguardo, per il reparto operatorio, sono obbligatori i seguenti punti:

- 1.       Riduzione della probabilità d'insorgenza di un incendio ponendo particolare attenzione ai seguenti aspetti:

-	deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili;

-	utilizzo di fonti di calore;

-	impianti ed apparecchi elettrici;

-	presenza di fumatori;

-	lavori di manutenzione e di ristrutturazione;

-	rifiuti e scarti combustibili.

- 2.       Garanzia dell'efficienza dei sistemi di protezione antincendio sottoponendo a sorveglianza, manutenzione programmata e controllo peridico dell'efficacia:

-	le vie d'uscita e le relative porte;

-	le attrezzature per l'estinzione degli incendi;

-	i sistemi di rilevazione ed allarme antincendio.

- 3.       Informazione e formazione adeguata dei lavoratori sui rischi d'incendio curando in particolare:

-	l'informazione antincendio;

-	la formazione antincendio;

-	le esercitazioni antincendio;

-	le istruzioni scritte su le misure antincendio.

- 4.       Predisposizione del piano di emergenza

Deve essere redatto un piano di evacuazione e di intervento che tenga conto dei rischi 	d'incendio in funzione dei rischi specifici presenti nel reparto operatorio.

- 5.       Designazione degli addetti al servizio antincendio ed alle emergenze

Il datore di lavoro nomina gli addetti all'interno della propria azienda tenendo conto 	delle caratteristiche psico-fisiche e delle capacità dei dipendenti stessi.

- 6.       Formazione specifica per gli incaricati della gestione della prevenzione incendi

E' necessario che tale personale sia istruito attraverso il corso specifico previsto dalla 	norma e consegua l'attestato di idoneità rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco.

I - 1.1.3. Segnaletica di Sicurezza

(La normativa sulla Segnaletica è contenuta nel D.Lgs. 14.8.1996 n. 493)

Al fine di ridurre i rischi presenti nel luogo di lavoro è necessario utilizzare la 	segnaletica di sicurezza allo scopo di:

-	avvertire le persone interessate della presenza del rischio;

-	vietare comportamenti che possono causare pericolo;

-	prescrivere determinati comportamenti;

-	dare indicazioni sulle vie di fuga ed i mezzi di soccorso o di salvataggio;

-	fornire altre indicazioni di sicurezza.

Per i reparti operatori - in conformità a quanto può emergere dalla valutazione dei rischi - dovranno essere usati cartelli di dimensioni e colore così come previsti dal decreto ed indicanti:

-	divieto di fumo

-	divieto di accesso alle persone non autorizzate

-	sostanze corrosive

-	sostanze nocive od irritanti

-	raggi laser

-	radiazioni

-	rischio biologico

-	obbligo dei dispositivi individuali di protezione

-	vie ed uscite di emergenza

- attrezzature antincendio.

La segnaletica va adottata, inoltre, sui recipienti e le tubazioni visibili che contengono sostanze o preparati pericolosi purchè utilizzati per un determinato periodo di tempo ed in una determinata quantità; detta segnaletica può essere costituita da etichette riportate sui contenitori ovvero da cartelli d'avvertimento: entrambi devono essere in posizione visibile.

I - 2) CARATTERISTICHE STRUTTURALI SPECIFICHE

Sono state prese in considerazione le caratteristiche del reparto operatorio nel suo complesso poiché al livello di qualità della sala operatoria contribuiscono oltre alle caratteristiche strutturali delle stesse anche quelle di tutte le strutture che costituiscono il reparto operatorio. Questo deve poter disporre di una serie di zone tecniche, locali, spazi operativi che possono essere classificati come segue:

A) Porte di accesso

B)	Zone tecniche

a.	Zona filtro operandi

b.	Zona filtro personale

c.	Zona preparazione operandi

d.	Zona risveglio

e.	Zona lavaggio strumentario chirurgico (sporco)

f.	Zona sub-sterilizzazione

g.	Zona preparazione staff chirurghi

h.	Zona lavaggio staff chirurghi

C) 	Locali

a.	Locale per caposala

b.	Locale per anestesisti e chirurghi

c.	Locale riposo personale

d. 	Locale analisi estemporanee anatomo-patologiche

D)	Spazi operativi: Depositi

a.	Armamentario chirurgico

b.	Strumenti particolari

c.	Materiale sterile

d.	Materiale pulito

e.	Materiale sporco

E) Caratteristiche architettoniche funzionali

a. Corridoi

b. Percorsi

c. Distanze

d. Collegamenti

e. Spazi attrezzati ed accessori

F) Sale operatorie

I - 2.1) ANALISI DELLE STRUTTURE

A) Porte di accesso

Le porte d'ingresso devono essere compatibili con la possibilità di mantenere in funzione il reparto operatorio anche in presenza di incendi e/o situazioni di emergenza e di consentire l'ottimale funzionamento delle porte di accesso alle sale operatorie, che richiedono un ambiente in pressione positiva.

B) Zone tecniche

Trattasi di spazi destinati allo svolgimento delle attività nel reparto operatorio;

la presenza delle seguenti zone è requisito indispensabile.

a.	filtro operandi

b.	filtro personale

c.	preparazione operandi

d.	risveglio

e.	lavaggio strumentario chirurgico (sporco)

f.	substerilizzazione

g.	preparazione staff chirurghi

h.	lavaggio staff chirurghi

Le caratteristiche ottimali che queste zone devono possedere sono di seguito riportate.

a. Zona filtro operandi

deve essere presente una entrata separata con passabarella manuale o automatico,

nonchè uno spazio per movimentare la barella e per il personale.

Dovrà inoltre avere:

- pavimento raccordato con le pareti, liscio uniforme, resistente ad agenti chimici e 	 fisici;

- pareti raccordate con soffitto, lisce uniformi, lavabili, disinfettabili fino ad h = 2 m,

ignifughe;

- soffitto liscio, continuo;

- porte dimensione > a 1,2 m (porte da cui passano i pazienti.).

b. Zona filtro per il personale

deve essere divisa per sesso, di dimensione adeguata al numero del personale 		presente dotata di entrata separata, doccia attrezzata (con antidoccia e 	pavimento 	antiscivolo) e lavabo;

devono essere presenti:

- servizi igienici posti sul percorso dello sporco;

- spazio per deposito scarpe pulite;

- spazio per deposito indumenti puliti;

- spazio per deposito copricapi-mascherine;

- spazio per deposito vestiario del personale e propri oggetti;

- pavimento 	raccordato con le pareti, liscio uniforme, resistente ad agenti chimici e 	 fisici;

- pareti raccordate con soffitto, lisce uniformi, lavabili, disinfettabili fino ad h = 	2 m, 	 ignifughe

- soffitto liscio, continuo;

- porte di accesso ad entrata controllata

c. Zona preparazione operando

la zona deve essere presente in un locale dedicato e deve prevedere:

- illuminazione generale indiretta

- spazio adeguato ad un posto letto per ogni sala operatoria;

- spazio per lettino (2 lati liberi);

- spazio per lavandino;

- spazio per illuminazione locale (mobile);

- spazio per apparecchio erogazione gas medicali;

- spazio per apparecchio monitor funzioni vitali;

- spazio per armadietti per medicazioni, farmaci ecc. (in funzione al n di letti);

- pavimento raccordato con le pareti, liscio uniforme, resistente ad agenti chimici e 	 fisici;

- pareti raccordate con soffitto, lisce uniformi, lavabili, disinfettabili fino ad h = 2 m,

ignifughe;

- soffitto presenza di colori riposanti, liscio, continuo;

- porte dimensione > a 1,2 m (per le porte da cui passano i pz.);

- finestre devono essere non apribili e prive di cassettoni per avvolgibili;

d. Zona risveglio

deve esssere presente in un locale dedicato e deve prevedere:

- illuminazione generale indiretta

- spazio adeguato ad un posto letto per ogni sala operatoria;

- spazio per lettino (2 lati liberi);

- spazio per lavandino;

- spazio per illuminazione locale (mobile);

- spazio per apparecchio erogazione gas medicali;

- spazio per apparecchio monitor funzioni vitali;

- spazio per armadietti per medicazioni, farmaci ecc. (in funzione al n di letti);

- pavimento raccordato con le pareti; liscio uniforme; sistente ad agenti chimici e fisici;

- pareti raccordate con soffitto; lisce uniformi; lavabili, disinfettabili fino ad h = 2 metri,

ignifughe;

- soffitto presenza di colori riposanti, liscio, continuo;

- porte dimensione > 1,2 m. (porte da cui passano i pazienti.);

- finestre devono essere non apribili e prive di cassettoni per avvolgibili.

e. Zona lavaggio strumentario chirurgico (sporco)

La zona deve essere realizzata in un locale dedicato separato dalla zona per la 	sterilizzazione e deve prevedere:

- spazio adeguato al numero delle sale operatorie;

- spazio per arrivo materiale sporco;

- spazio per lavaggio;

- spazio per preparazione pacchi;

- spazio per attività inerenti;

- pavimento antisdrucciolo, raccordato con le pareti, liscio uniforme, resistente ad 	 agenti chimici e fisici;

- pareti raccordate con soffitto, lisce uniformi, lavabili, disinfettabili fino ad h = 2 m,

ignifughe;

- soffitto liscio, continuo;

- finestre se presenti devono essere non apribili e prive di cassettoni per avvolgibili.

f. Zona sub sterilizzazione

Deve essere presente in un locale dedicato e deve prevedere:

- spazio adeguato al numero delle sale operatorie;

- spazio per arrivo materiale pulito;

- spazio per autoclave;

- spazio per attività inerenti;

- spazio per sosta materiale sterile;

- pavimento antisdrucciolo, raccordato con le pareti, liscio uniforme, resistente ad 	 agenti chimici e fisici;

- pareti raccordate con soffitto, lisce uniformi, lavabili, disinfettabili fino ad h = 2 m.,

ignifughe;

- soffitto liscio, continuo;

- finestre se presenti devono essere non apribili e prive di cassettoni per avvolgibili.

g. Zona preparazione staff chirurghi

La zona deve prevedere:

- spazio adeguato per 1 - 2 persone per sala e contiguo alla sala operatoria;

- spazio per deposito vestiario e guanti sterili (adeguato al n dei chirurghi);

- pavimento raccordato con le pareti, liscio uniforme , resistente ad agenti chimici e 	 fisici;

- pareti raccordate con soffitto, lisce uniformi, lavabili, disinfettabili a tutta altezza, 	 ignifughe;

- soffitto liscio, continuo;

- finestre se presenti devono essere non apribili e prive di cassettoni per avvolgibili;

h. Zona lavaggio staff chirurghi

La zona deve essere:

contigua alla sala operatoria e comprensiva di lavabo adeguato alla funzionalità delle 	procedure di lavaggio ed in numero di uno ogni due chirurghi deve inoltre prevedere:

- pavimento antisdrucciolo, raccordato con le pareti, liscio uniforme, resistente ad 	 agenti chimici e fisici;

- pareti raccordate con soffitto, lisce uniformi, lavabili, disinfettabili a tutta altezza,

ignifughe;

- soffitto liscio, continuo;

- finestre se presenti devono essere non apribili e prive di cassettoni per avvolgibili;

C)	Locali

Per locali si intendono tutti quegli ambienti che vengono utilizzati per ottimizzare 	l'insieme delle attività svolte nel reparto operatorio e che nelle nuove strutture o in 	quelle da ristrutturare sono da considerarsi come indispensabili.

Le caratteristiche ottimali sono di seguito riportate.

a. Locale caposala

Deve essere adeguato alle dimensioni del reparto operatorio, deve prevedere:

- spazio per scrivania, seggiola, ecc.

- pavimento raccordato con le pareti, liscio uniforme, resistente agenti chimici e fisici;

- pareti raccordate con soffitto, lisce uniformi, lavabili, disinfettabili fino ad h = 2 m,

ignifughe;

- soffitto presenza di colori riposanti, liscio, continuo;

- finestre se presenti devono essere non apribili e prive di cassettoni per avvolgibili.

b. Locale per anestesisti chirurghi

Deve essere deguato alle dimensioni del reparto operatorio e deve prevedere:

- spazio per scrivania, seggiola ecc. (adeguato alle dimensioni del reparto);

- pavimento raccordato con le pareti, liscio uniforme, resistente ad agenti chimici e 	 fisici;

- pareti raccordate con soffitto, lisce uniformi, lavabili, disinfettabili fino ad h = 2 m,

ignifughe;

- soffitto liscio, continuo;

- finestre se presenti devono essere non apribili e prive di cassettoni per avvolgibili;

c. Locale per riposo personale

presente ed adeguato al n di personale e situato lontano dalla zona sterile.

d. Locale analisi estemporanee anatomo patologiche

Deve essere presente se le caratteristiche funzionali del reparto operatorio e della 	struttura sanitaria lo richiedono; adeguato al n delle sale operatorie ed al tipo 		dell'attività chirurgica, posto fuori dalla zona pulita preferibilmente sul percorso dello 	sporco.

Deve essere fuori dal reparto operatorio ma ad una distanza tale che nell'effettuare 	a piedi il percorso necessario si impieghi un tempo minore di 3 min.

D)	Spazi operativi

Per spazi operativi si vuole intendere tutte quelle superfici o spazi attrezzati che 	vengono impiegati per la realizzazione di aree funzionali, di depositi di materiali 	inerenti alle attività del reparto operatorio.

a. Depositi per armamentario

Deve essere presente in un locale dedicato ed adeguato al n delle sale operatorie 	ed alle specialità presenti, inoltre si deve prevedere:

- pavimento raccordato con le pareti, liscio uniforme, resistente ad agenti chimici e 	 fisici;

- pareti raccordate con soffitto, lisce uniformi, lavabili, disinfettabili fino ad h = 2 m,

ignifughe;

- soffitto liscio, continuo;

b. Depositi per strumenti particolari

Deve essere presente con pazio adeguato alle quantità di lavoro, adeguato al n 	delle sale operatorie e alle specialità presenti. Se questo è inserito in un locale 		dedicato deve soddisfare le seguenti caratteristiche strutturali:

- pavimento 	raccordato con le pareti, liscio uniforme, resistente ad agenti chimici e 	 fisici;

- pareti raccordate con soffitto, lisce uniformi, lavabili, disinfettabili fino ad h = 2 m,

ignifughe;

- soffitto liscio, continuo;

c. Deposito per materiale sterile

Deve essere presente con spazio per materiale vario, di dimensione adeguata al 	modello organizzativo ed alla rotazione programmata. Se questo è inserito in un 	locale dedicato deve soddisfare le seguenti caratteristiche strutturali:

- pavimento raccordato con le pareti, liscio uniforme, resistente ad agenti chimici e 	 fisici;

- pareti raccordate con soffitto, lisce uniformi, lavabili, disinfettabili fino ad h = 2 m,

ignifughe;

- soffitto liscio, continuo;

d. Deposito per materiale pulito

Deve essere presente con spazio per materiale vario di dimensione adeguata al 	modello organizzativo ed alla rotazione programmata. Se questo è inserito in un locale 	dedicato deve soddisfare le seguenti caratteristiche strutturali:

- pavimento raccordato con le pareti, liscio uniforme, resistente ad agenti chimici e 	 fisici;

- pareti raccordate con soffitto, lisce uniformi, lavabili, disinfettabili fino ad h = 2 m,

ignifughe;

- soffitto liscio, continuo;

e. Deposito per materiale sporco

deve essere presente in un locale dedicato posto sul percorso dello sporco con spazio 	per sosta temporanea del materiale e degli attrezzi di pulizia (adeguato per 			dimensione all'attività ed al n di sale operatorie); deve inoltre prevedere:

- pavimento raccordato con le pareti, liscio uniforme, resistente ad agenti chimici e 	 fisici;

- pareti raccordate con soffitto, lisce uniformi, lavabili, disinfettabili fino ad h = 2 m,

ignifughe,

- soffitto liscio, continuo;

f. Spazi accessori

1. attesa parenti: deve essere posto al di fuori del reparto operatorio con spazio 	 		 sufficiente a 4 persone per sala operatoria

2. deposito barelle: deve essere posto al di fuori del reparto operatorio con spazio 				sufficiente per una barella per sala operatoria

3. quadri impianti: 	dovrebbero essere posizionati su percorso sporco o fuori del 				reparto operatorio

Nell'ambito delle caratteristiche architettoniche va ricordato che, a seconda della	peculiarità delle strutture deve essere prevista una idonea segnaletica di sicurezza 	chiara e leggibile secondo quanto previsto dal D. Lgs. 493/96

Ai fini di una visione globale delle caratteristiche che determinano la qualità di un reparto operatorio si riporta un prospetto che definisce un criterio per la valutazione degli aspetti distributivi dei locali nel reparto operatorio.

Le caratteristiche ottimali degli aspetti distributivi sono le seguenti:

Ambienti tra loro						adiacenti	comunicanti

S.O./ preparazione paziente				si		si /	no

S.O./ area di risveglio					si		si /	no

S.O./ preparazione chirurghi				si		si

S.O./ substerilizzazione 					si		si

preparazione paziente /area di risveglio		si		si / no

preparazione paziente/ preparazione chirurghi	si		si / no

preparazione chirurghi/sterilizzazione locale		si		no

Per quanto attiene alle eventuali disposizioni normative generali relative a: vie di emergenza, pavimenti, muri, soffitti, solai, sistemi antincendio e segnaletica di sicurezza, si rimanda a I - 1.1.2 e I - 1.1.3.

E)	Caratteristiche architettoniche - funzionali

Si tratta di una serie di indicazioni inerenti alle caratteristiche architettoniche del reparto operatorio, che deve prevedere spazi funzionali di tipo accessorio e/o attrezzato, necessari all'idoneo svolgimento di tutte le attività connesse con l'intervento operatorio.

a. Corridoi

-	dimensione  2.00 m

-	possibilmente dotati di elementi paracolpi

b. Percorsi

-	deve essere presente un sistema strutturale o organizzativo che 					consenta di differenziare i percorsi del materiale sporco e pulito.

-	dovrebbe esservi una compartimentazione antincendio del reparto 				operatorio

c. Distanze

dovrebbero essere garantite le distanze da :

-	uscita sicurezza  30m (se fuoriterra)

-	luogo sicuro  30m (se fuoriterra)

d. Collegamenti

le caratteristiche ottimali dei collegamenti con i reparti/servizi presenti 			nella struttura, sono riportate, di seguito, come distanze orizzontali 			espresse in secondi per metri percorsi 	a piedi (1m 	= 1,6 s):

strutture strutture 									 nuove esistenti o

ristrutt.te

1. Pronto soccorso (se non dotato di propria sala operatoria) 	 45  55 

2. Blocco parto (se non dotato di propria sala operatoria) 	 288  352 

3. Rianimazione 	 72  88 

4. Medicina di laboratorio/ anatomia patologica 	 192  240 

5. Reparto di Chirurgia 	 192  240 

6. Terapia intensiva / UTIC 	 192  240 

7. Diagnostica d'immagine 	 192  240 

8. Emoteca / serv. trasfusionale 	 288  352 

 dati da Agenzia Servizi Sanitari per il Coordinamento Regionale - Regione Piemonte

I tempi medi di percorrenza verticale (in ascensore) possono essere rilevati dalla seguente tabella:

n/ piani superati 1 2 3 4 5 6 7

secondi 35 59 61 85 87 110 112

F) 	Sala operatoria

Costituisce l'ambiente confinato dove viene eseguito l'intervento chirurgico e rappresenta l'area centrale su cui si innesta l'intera struttura del reparto operatorio e le varie attività connesse. Deve presentare le caratteristiche di seguito riportate:

a.	superficie minima di 36 m2 per chirurgia generale e di 30 m2 per spec. chir. 		particolare (rif. DPR 27/6/86, D.M. 5/8/87);

b. 	aperture differenziate per chirurghi/operandi, pulito-sterile, sporco;

c. 	aperture con locali adiacenti mediante comandi non manuali, caratterizzate da uscite 	separate sul percorso dello sporco ed entrate separate sui percorsi pulito-sterile;

d. 	 pavimenti raccordati con le pareti lisci uniformi, antisdrucciolevoli e liberi da ingombri 	di condutture, resistenti ad agenti chimici e fisici;

e.	pareti raccordate con soffitto, lisce uniformi, lavabili, disinfettabili a tutta altezza,

ignifughe;

f.	soffitto liscio, continuo;

g.	illuminazione generale non sporgente dal soffitto;

h.	finestre devono essere assenti (possibilità di vetrate non apribili nelle strutture 	 esistenti) e prive di cassettoni per avvolgibili;

i.	termosifoni devono essere assenti;

l.	devono essere assenti armadietti contenitori esterni alle pareti;

m.	deve esservi la disponibilità di spazio adeguato per gli operatori, per gli accessori 	strumentali, per i piani di appoggio.

1. 3	CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

1. 3.(1)	Impianto elettrico

1. 3.(2)	Impianto gas medicali ed anestetici

1. 3.(3)	Impianto idrico

1. 3.(4)	Impianto di climatizzazione

1. 3.(5)	Impianto rete telematica e sistema di controllo accessi

La documentazione inerente le caratteristiche, gli schemi tecnici e le planimetrie degli impianti deve essere fornita dal responsabile tecnico della struttura.

I risultati delle verifiche periodiche devono essere rese disponibili dal responsabile sanitario, dal responsabile tecnico e dal responsabile delle attività del reparto operatorio.

I. 3 (1) Impianto elettrico

Premessa

Ai sensi delle leggi 1 marzo 1968 n 186 e 5 marzo 1990 n 46 gli impianti realizzati secondo le indicazioni delle norme CEI 64-8 e 64-4 si considerano realizzati a regola d'arte. Di seguito si richiamano le prescrizioni più importanti riportate in quelle norme. E' di per se evidente che nel caso di dubbi o di diversità, per aggiornamento delle norme CEI, i testi di riferimento normativo restano le norme CEI.

(a)	Documentazione

Responsabile sanitario

Il responsabile sanitario deve:

- indicare nella planimetria dell'ospedale il reparto operatorio;

- documentare il tipo, la quantità e la qualità degli eventuali anestetici presenti 	 (utilizzati) nel reparto operatorio ed atti a formare miscele esplosive.

Responsabile tecnico

Il responsabile tecnico deve preparare e tenere aggiornata la documentazione sulla corretta conduzione degli impianti ed apparecchi. In particolare deve avere a disposizione:

- gli schemi e le planimetrie aggiornati degli impianti in particolare dei nodi 	 equipotenziali;

- il registro delle verifiche periodiche;

- la documentazione relativa agli apparecchi elettromedicali;

- la documentazione relativa alle caratteristiche delle sorgenti e dei circuiti di sicurezza e riserva;

- la documenatzione sulle apparecchiature ausiliari non definibili elettromedicali.

(b).	Caratteristiche

Caratteristiche generali

Per il dimensionamento degli impianti elettrici del reparto operatorio occorre fare riferimento alla regola dell'arte e per esso alla norma CEI 64-8.

In ogni sala operatoria deve essere presente un impianto elettrico a soffitto per la alimentazione della lampada scialitica e per la distribuzione di energia elettrica alle prese a parete.

All'interno delle camere operatorie le condutture devono essere annegate nella muratura. E' consentito utilizzare condutture a vista purché vengano presi provvedimenti per garantire la loro pulizia nelle condizioni di ordinario servizio.

Caratteristiche elettriche particolari

La caduta di tensione massima ammessa, quando sono inseriti tutti gli apparecchi utilizzatori che possono funzionare contemporaneamente, non deve superare il 4% della tensione misurata nel punto di consegna dell'impianto utilizzatore. Fanno eccezione i circuiti che alimentano apparecchi medicali speciali (Röentgendiagnostica, ecc.) che assorbono carichi rilevanti di breve durata: per essi, nei limiti previsti dai costruttori, sono ammessi valori superiori al 4%.

Provvedimenti contro contatti indiretti

L'impianto elettrico deve essere protetto esclusivamente mediante un idoneo trasformatore di isolamento con controllo permanente dell'isolamento e con tensione nominale del circuito separato non superiore a 230V. Il trasformatore non può alimentare più di due sale operatorie purchè contigue.

Inoltre:

- 	le condutture del circuito separato devono essere distinte da quelle degli altri circuiti 	(anche all'interno delle cassette di derivazione e dei quadri elettrici).

Il trasformatore deve avere una schermatura metallica tra gli avvolgimenti per ridurre 	le correnti di dispersione. Lo schermo deve essere collegato al nodo equipotenziale;

-	i circuiti alimentati dal secondario del trasformatore devono essere realizzati con cavi 	multipolari sotto guaina o comunque con cavi avvolti a spirale;

-	non è consentita la messa a terra di nessun punto del circuito separato. E' tuttavia 	consentito installare protezioni contro le sovratensioni e, tra circuito secondario e 	terra, di strumenti di misura o apparecchi di segnalazione;

-	deve essere installato un dispositivo di controllo dell'isolamento con indicatore 		automatico di allarme in posto presidiato. Tale dispositivo non deve poter essere 	disinserito e deve 	indicare otticamente ed acusticamente se la resistenza 		d'isolamento dell'impianto è scesa sotto 50k. Non deve essere possibile spegnere 	il segnale ottico, mentre quello 	acustico può essere tacitabile;

-	in ogni momento deve essere possibile controllare lo stato di efficienza del dispositivo 	di allarme;

-	la tensione del circuito di allarme deve essere non superiore a 25V, il circuito di 		allarme deve essere tale che la corrente che circola in caso di guasto a terra del 	sistema sotto controllo non sia superiore a 1mA;

-	la corrente di primo guasto del circuito secondario con apparecchi scollegati deve 	essere non superiore a 2mA;

-	il segnale ottico ed acustico ed il pulsante di controllo dell'impianto separato devono 	essere riuniti in una unica custodia collocata in posizione ben accessibile.

I circuiti che alimentano apparecchi radiologici ed in generale le grosse apparecchiature con potenze assorbite superiori a 5kVA possono essere alimentati direttamente dalla rete purché a tensione non superiore a 400V. In questo caso la protezione contro i contatti indiretti deve essere realizzata mediante interruttori differenziali con corrente di intervento non superiori a 30mA e tensione di contatto limite convenzionale non superiore a 25 V.

Quanto sopra si applica anche ai circuiti che alimentano apparecchi di illuminazione generale, se posti ad altezza superiore a 2,5 m e non alimentati tramite prese a spina.

Egualizzazione del potenziale

In ciascun locale per interventi chirurgici deve essere posizionato un nodo equipotenziale. Al nodo devono essere collegati in modo visibile, con possibilità di disinserzione individuale e permanente accessibilità:

-	i conduttori equipotenziali per il collegamento a terra di tutte le masse estranee che 	presentano un valore di resistenza verso terra non superiore a 0,5M;

-	i conduttori di protezione collegati alle masse;

-	le eventuali schermature contro i campi elettrici perturbatori;

-	l'eventuale rete metallica di dispersione del pavimento conduttore;

-	le strutture metalliche ed i ferri di armatura del fabbricato, per quanto possibile;

-	gli eventuali morsetti di equipotenzialità degli apparecchi elettromedicali.

I singoli conduttori equipotenziali devono essere chiaramente contraddistinti per funzione e provenienza.

La resistenza dei conduttori, tenuto conto delle resistenze di contatto alle connessioni, non deve superare 0,15.

E' consentito un nodo intermedio per apparecchi elettromedicali, per prese a spina alimentate da trasformatore di isolamento e per le masse estranee vicine. Il nodo intermedio deve essere collegato al nodo equipotenziale con un conduttore di sezione non inferiore a quella più elevata tra i conduttori di protezione ed equipotenziali che confluiscono ad esso.

Prese a spina

Le prese a spina sotto trasformatore di isolamento:

-	devono essere protette singolarmente contro le sovracorrenti;

-	non devono essere intercambiabili con quelle non alimentate da trasformatore;

-	devono avere il conduttore di protezione collegato al nodo o ad un sub nodo.

Le prese a spina alimentate direttamente da rete:

-	devono essere protette da interruttore differenziale con corrente nominale di intervento 	non superiore a 30mA;

-	non devono essere intercambiabili con quelle alimentate da trasformatore di 		isolamento;

-	devono essere dotate di protezione singola contro le sovracorrenti.

Nelle camere operatorie è opportuno non utilizzare prolunghe, adattatori e prese 	multiple.

Alimentazione di sicurezza

Nelle camere operatorie deve essere assicurata la continuità di esercizio, anche in caso di mancanza di rete, a mezzo di alimentazione di sicurezza per tutte le apparecchiature strettamente indispensabili per l'incolumità del paziente secondo le indicazioni del Direttore Sanitario.

Il tempo di intervento della sorgente deve essere non superiore a 15s. Per le lampade di tipo scialitico il tempo di intervento deve essere non superiore a 0,5s. Il tempo di funzionamento garantito deve essere di almeno 3 h ed il tempo di ricarica deve essere non superiore a 6 h. Il tempo di funzionamento garantito può essere ridotto ad 1 h se è possibile la commutazione almeno manuale sull'alimentazione di riserva.

La messa fuori servizio di una lampada nell'apparecchio di tipo scialitico non deve compromettere la prosecuzione del lavoro.

La sorgente di sicurezza deve essere in grado di alimentare tutte le utenze ad essa collegate.

Non possono essere usate come sorgenti batterie per auto o per trazione.

Protezione contro i pericoli di esplosione

Qualora non si faccia uso di anestetici e/o analgesici infiammabili le considerazioni successive non si applicano.

Nel momento in cui si faccia invece uso di anestetici e/o analgesici infiammabili in grado di formare miscele esplosive in aria ed in corrispondenza di quantità in uso o in deposito significative superiori a quelle riportate ad esempio in tabella gli impianti elettrici e gli apparecchi elettromedicali devono essere realizzati in sicurezza osservando le indicazioni riportate dalla norma CEI 64-2.

| sostanze rinvenibili in S.O. | in uso | in deposito |
| --- | --- | --- |
| cloruro di etile(gruppoA) | 100 dm3 | 1000 dm3 |

In presenza di quantitativi inferiori a quelli riportati in tabella si ipotizza un rischio ridotto di esplosione e gli impianti ed apparecchi devono avere le seguenti caratteristiche:

-	i componenti degli impianti elettrici posti ad altezza inferiore a 50 cm dal piano di 	calpestio devono essere in esecuzione AD-FT con grado di protezione almeno IP 44 	o grado inferiore se previsto dalla norma CEI 64-2.

-	gli apparecchi elettromedicali posizionati nella stessa zona devono avere lo stesso 	grado di protezione.

Inoltre gli apparecchi per anestesie o analgesie identificano zone con rischio di esplosione e se le camere operatorie hanno un sistema di ventilazione ridondante che preveda 20 ricambi totali di aria/ora l'estensione delle zone con pericolo di esplosione, convenzionalmente chiamate zone G ed M è rispettivamente pari a:

-	15 cm in tutte le direzioni dal centro di pericolo o di emissione per le zone G;

-	fra 5 e 25 cm dal centro di pericolo per le zone M.

La norma tecnica in questione prevede anche che nel caso in cui il numero di ricambi totali/ora fosse pari a 15 l'estensione delle zone G ed M diventa rispettivamente 10 cm e 50 cm.

In queste zone gli apparecchi elettromedicali dovrebbero essere del tipo APG nelle zone G ed AP nelle zone M secondo le indicazioni della norma CEI 62-5.

Protezione contro gli incendi

Gli ambienti operatori devono essere considerati ambienti a maggior rischio in caso di incendio e l'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alle indicazioni fornite dalla norma CEI 64-8 per questi ambienti.

Impianti di sicurezza e riserva

E' indispensabile prevedere un impianto di sicurezza per illuminazione e la	distribuzione di energia nei seguenti locali:

- lavaggio strumentario

- sterilizzazione

- con apparecchi RX

- con erogazione gas medicali

- con frigo - emoteca

- con TV a circuito chiuso per chirurgia endoscopica

- con centraline telefoniche

(c)	Verifiche

Gli uffici tecnici devono conservare una documentazione delle verifiche effettuate sull'impianto elettrico. In particolare prima di mettere in esercizio le camere operatorie oltre alle verifiche previste dalla norma CEI 64-8 sulla funzionalità e sicurezza dell'impianto occorre procedere alla effettuazione delle seguenti verifiche:

1 -	verifica del dispositivo automatico di allarme e di sicurezza per il controllo 	 	 permanente della resistenza di isolamento nella separazione elettrica tramite 	 trasformatore di isolamento;

2 - 	 misura del valore della corrente di primo guasto del circuito secondario del

trasformatore di isolamento;

3 -	verifica dell'egualizzazione del potenziale;

4 -	misura della resistenza del pavimento (solo se si usano anestetici infiammabili);

5 -	verifica della corretta installazione e funzionamento delle apparecchiature per 	 l'alimentazione di sicurezza.

Durante l'esercizio dell'impianto deve essere messo a punto un registro, o una documentazione equivalente, che riporti l'esito delle verifiche periodiche effettuate sugli impianti ed in particolare l'esito delle seguenti verifiche:

1 -	funzionamento dei dispositivi di allarme e sicurezza (mensile);

2 - 	collegamento al nodo equipotenziale dello schermo di separazione degli 	 	avvolgimenti del trasformatore d'isolamento (semestrale);

3 - 	funzionamento degli interruttori differenziali (semestrale o di periodo temporale 		inferiore secondo le indicazioni del costruttore);

4 - 	misura della resistenza del pavimento (se si usano anestetici infiammabili) dopo il 	primo anno dall'installazione del pavimento e successivamente con cadenza 		quinquennale;

5 -	funzionamento dell'impianto di emergenza (annuale o di periodo temporale minore

secondo le indicazioni del costruttore);

6 - 	efficienza dell'impianto di terra (biennale);

7 - 	egualizzazione del potenziale (biennale);

8 - 	resistenza di isolamento (biennale).

I. 3. (2) - Impianto di erogazione di gas medicali ed anestetici, aria compressa e sistema di allontanamento dell'espirato

nel reparto operatorio

sistema doppio per riduzione della pressione dei gas medicali per ogni gas

sistema allarme esaurimento gas medicali per ogni gas

sistema allarme aumento pressione gas medicali per ogni gas

zona preparazione paziente

impianti per vuoto

impianti per aria compressa bassa pressione

impianti per ossigeno

impianti per protossido

sistema allontanamento dell'espirato direttamente collegato apparecchiature

zona risveglio

impianti per vuoto

impianti per aria compressa bassa pressione

impianti per ossigeno

impianti per protossido

sistema allontanamento dell'espirato direttamente collegato alle apparecchiature

locale lavaggio

impianti per aria compressa

locale sterilizzazione

impianti per aria compressa

in ogni sala operatoria

impianti per vuoto (almeno due prese)

impianti per aria compressa alta pressione (almeno due prese per letto operatorio)

impianti per aria compressa bassa pressione

impianti per ossigeno

impianti per protossido

sistema allontanamento dell'espirato direttamente collegato alle apparecchiature

I. 3. (3) Impianto idrico - sanitario

Le caratteristiche ottimali dell'impianto idrico sanatirio del reparto operatorio sono le seguenti:

Deve essere presente:

1) impianto distribuzione acqua potabile fredda e calda

2) impianto sezionabile per blocchi di utenze

3) deposito acqua potabile di riserva

4) sistema potabilizzazione di emergenza

5) rubinetteria inox smontabile e sterilizzabile

6) comando non manuale per i lavabi

7) acqua di raffreddamento per laser in sala operatoria (almeno in 1 sala

operatoria del gruppo operatorio)

8) servizi igienici posti fuori zona filtro

I.3.(4) Impianto di ventilazione e condizionamento a contaminazione controllata.

L'impianto ha la funzione di mantenere adeguate condizioni igienico-ambientali in sala operatoria. In particolare, deve essere in grado di:

a.	mantenere condizioni termoigrometriche corrette per l'utente ed il personale

b.	mantenere una "idonea" areazione dell'ambiente, in grado di contenere le concentrazioni ambientali di gas anestetici e/o di altri inquinanti gassosi, anche nel caso di emissioni anomale

c.	mantenere una concentrazione di agenti biologici e di particolato totale aeroportato al di sotto di limiti prefissabili, mediante adeguata filtrazione dell'aria immessa e il mantenimento di stabili e misurabili sovrapressioni, stabilite in modo tale che l'aria passi dagli ambienti più puliti a quelli meno puliti. La differenza minima di pressione tra due locali collegati deve essere almeno di 5 Pa (Rif. ISO14644).

Le caratteristiche minime che l'impianto deve avere sono le seguenti:

In sala operatoria:

N ricambi con aria esterna (senza ricircolo):	N 	15/h

Filtrazione dell'aria:	=	Efficienza  99,97% H12

(Rif. UNI EN 1822)

Carica microbica totale:	Ct =	<1 CFU/m3 (nell'aria immessa)

Pressione differenziale verso

ambienti limitrofi ed esterni:	Pa= Positiva e stabile

a porte chiuse

Canalizzazioni: 	 Realizzate con materiali anticorrosione,

coibentazioni esterne e perdite d'aria 	 inferiori al 5% quando provati a 1,5 volte 	 la pressione nominale di esercizio

Bocchette e griglie diffusione aria:	Di tipo smontabile e lavabile

Geometria della diffusione dell'aria:

·	Flusso turbolento:	Chirurgia generale o specialità

·	Flusso unidirezionale o misto:	A seconda del tipo di chirurgia e del

modello organizzativo del reparto operatorio

In altri locali del reparto operatorio:

- pre-post intervento, lavaggio - preparazione chirurghi

N ricambi con aria esterna:		N  6/h

Pressione differenziale verso

sala/e operatoria/e:		Negativa

Canalizzazioni:		Realizzate come sale operatorie

Bocchette e griglie:		Di tipo smontabile e lavabile

- lavaggio strumentario chirurgico, substerilizzazione

N ricambi con aria esterna:		N 	15/h

Pressione differenziale verso

sala/e operatoria/e:		Negativa

Canalizzazioni:		Realizzate come sala operatoria

Bocchette e griglie:		Di tipo smontabile e lavabile

- nei rimanenti locali

N ricambi con aria esterna:		N 	2/h

Canalizzazioni:		Realizzate come sala operatoria

Bocchette e griglie:		Di tipo smontabile e lavabile

L'architettura del reparto operatorio, inoltre, deve essere strutturata in modo tale che non sia possibile, come già precedentemente menzionato, passare direttamente da un locale con caratteristiche igienico-ambientali non controllate ad uno controllato.

A questo scopo, si sottolinea la necessità delle zone filtro per il personale, per il materiale e per gli operandi il cui uso deve essere regolamentato.

Il progetto degli impianti di ventilazione deve essere tale da garantire nel tempo le prestazioni, per mezzo di interventi programmati di gestione e manutenzione. (Vedere Nota 1)

In particolare occorre:

-          	facile ispezionabilità degli impianti;

-          	introduzione di dispositivi d'allarme acustici/ottici che avvertano immediatamente se alcuni 	parametri critici sono al di sotto dei limiti di sicurezza (ad es. dispositivi con allarme di minima 	per la misura delle portate immesse e delle pressioni );

-          	che i filtri ad altissima efficienza siano l'ultimo elemento della distribuzione dell'aria e siano 	montati direttamente nei soffitti o controsoffitti dei locali ventilati;

-          	che esista nel progetto una procedura programmata di gestione per verificare la funzionalità 	degli impianti ed il perdurare delle condizioni ambientali ritenute accettabili;

-          	che esista nel progetto una procedura programmata di manutenzione che assicuri nel tempo 	la funzinalità degli impianti ai valori nominali di accettazione;

-          	che ogni sala operatoria sia isolabile per permetterne la sanificazione con altre in funzione;

-          	che sia possibile effettuare la riduzione, in condizioni non operative, delle quantità di aria in 	ciclo, al fine di contenere i consumi energetici, fermo restando il mantenimento delle 	pressioni differenziali ambientali.

Procedura per la gestione e la valutazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto

La valutazione delle caratteristiche dell'impianto, sia in fase di accettazione che di utilizzo, deve permettere il controllo della sua funzionalità ai fini del mantenimento dei requisiti previsti per i parametri ambientali in sede di progetto.

Le caratteristiche specifiche da prendere in esame, in fase di accettazione, e da verificare almeno semestralmente sono:

-	L'efficienza di filtrazione dell'aria  99,97%

Un'efficienza di filtrazione dell'aria pari al 99,97% significa installare filtri denominati come "assoluti" o "ad altissima efficienza" (HEPA), che abbiano ovvero una capacità di ritenzione per particelle del diametro di 0,3 m pari al 99,97%, verso i quali convogliare tutta l'aria immessa negli ambienti. Si evidenzia inoltre che il filtro assoluto va posto subito prima della griglia di immissione aria nell'ambiente considerato quando non utilizzato esso stesso come distributore.

Si sottolinea, per opportuna verifica, che viene attribuita la suddetta classificazione se i filtri presentano le caratteristiche ed i requisiti indicati dalle norme tecniche Eurovent 4/4, DIN 24183 ed in particolare dalla UNI EN 1822 (per i nuovi filtri che verranno acquistati).

-	La verifica della perdita dei sistemi filtranti terminali (DOP Leak Test o similari) da

eseguirsi per lo meno in fase di accettazione dell'impianto. (IES-RP-CC-006;ISO 		14644-3).

-	Il valore della perdita di carico dei dispositivi filtranti.

E' possibile risalire alla perdita di carico dei filtri tramite un manometro differenziale

preferibilmente montato sull'impianto (misurato e registrato almeno una volta la mese).

- Determinazione della carica microbica totale e dei microrganismi opportunisti e/o patogeni che possono essere presenti nell'aria immessa dalle bocchette dell'impianto di VCCC in sala operatoria.

Il campionamento deve essere effettuato tramite campionatori attivi posti in modo tale da prelevare l'aria immessa dalle bocchette dell'impianto di VCCC prelevando un volume d'aria non inferiore a 2 m3.

-	Il valore di portata di aria di rinnovo immessa (Rif. ISO 14644, IES RPCC - 006, 		BS 5276).

Si può calcolare attraverso la lettura della velocità dell'aria all'uscita dei filtri, se terminali, o attraverso misure nei canali di immissione, mediante anemometri.

Misurata la velocità dell'aria, è possibile risalire alla portata attraverso la formula

P = VxS (portata = velocità x sezione);

-	Il valore del rapporto tra volumi di aria immessa e volumi di aria in sala è ricavabile dalla

relazione N (n dei ricambi d'aria/h) = P/Vol (portata/volume dell'ambiente);

(Vedi Nota 2).

-	I valori delle pressioni ambiente, misurate con idonei manometri posti in 		luogo	facilmente visibile;

Si sottolinea, anche quando non espressamente menzionato, che tutti i test di misura vanno eseguiti secondo quanto evidenziato dalla norma ISO 14644-1-2-3-4.

Per quanto riguarda la sala operatoria, quale verifica finale del corretto funzionamento dell'intero sistema (tra l'altro utilizzabile come indice di procedure operative e comportamentali non adeguate e/o di standard igienico-ambientali non osservati), è raccomandabile una classificazione dell'ambiente seguendo quanto indicato nella normativa tecnica di riferimento Fed. Std 209 E o ISO 14644 e l'Annex I of EU Guide to GMP "Manufacture of sterile medicinal products" - European Commission, Directorate General III (1997).

Le metodologie di campionamenti sono indicate nella normativa tecnica sopra menzionata.

Si può ipotizzare che, impiegando tale metodologia di classificazione, siano attribuibili almeno ad una classe M 3,5 (Fed. Std 209 E) o ISO 5 (ISO 14644 - 1) la sala operatoria destinata ad interventi "puliti" (ortopedia, trapianti, cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia vascolare, etc.) ed almeno ad una classe M 5,5 (Fed. Std 209 E) o ISO 7 (ISO 14644 - 1) quella per interventi di chirurgia generale, o similare, in condizioni di riposo.

E' da rilevare che le concentrazioni di particolato aeroportato, sia microbiologico che inerte, presenti nelle camere operatorie, oltre che dai parametri prima visti, dipendono anche dalle geometrie della immissione e ripresa dell'aria e dai percorsi che l'aria effettua negli ambienti.

Alla luce di ciò potrebbe essere utile, per una corretta gestione degli impianti, valutare in sede di accettazione anche il numero di ricircoli efficaci, attraverso la misura del coefficiente di pulizia (Recovery Time). Questo parametro non è tanto importante per il valore che può assumere in sede di accettazione, bensì è importante che rimanga invariato nel tempo.

Quanto sopra testimonia della corretta gestione dell'impianto, sia per quanto riguarda le caratteristiche di ventilazione (portata, pressione, efficienza di filtrazione), che delle operazioni di pulizia degli ambienti (corretta asportazione anche del particolato fine depositato sulle pareti, pavimenti e suppellettili, nonché dell'utilizzo di detergenti/sanificanti che non lasciano deposito solido).

Sarebbe opportuno, quindi, eseguire questo test per lo meno semestralmente ed ogni qual volta avvengano variazioni architettoniche, variazioni della geometria dei sistemi di ventilazione, variazioni delle apparecchiature di processo.

Tale test deve essere eseguito come indicato nella norma tecnica ISO 14644 - 3. Per maggiori spiegazioni in merito al Recovery Time. (Vedi Nota 3).

Nota 1

Deve essere particolarmente curata la geometria delle immissioni e delle espulsioni dell'aria dagli ambienti, al fine di ottimizzare le caratteristiche ambientali e minimizzare effetti dannosi, quali:

by-pass tra immissione ed aspirazione;

sottoraffreddamenti locali causati da troppo elevata velocità residua dell'aria immessa;

formazione di sacche non ventilate.

Sistemi idonei per l'immissione dell'aria nelle sale di chirurgia generale, pre-post intervento, lavaggio, preparazione chirurghi e substerilizzazione possono essere rappresentati da cassonetti alloggianti filtri ad altissima efficienza muniti di distributori anemostatici, in modo da ottenere una distribuzione dell'aria totalmente turbolenta.

Nel caso che sia necessario utilizzare distribuzioni dell'aria a flusso unidirezionale verticale/orizzontale, sia parzialmente sul campo operatorio (sistema a flusso misto) o totalmente su tutta la sala (sistema a flusso unidirezionale) è utile tener presente che:

la quantità di aria immessa è notevolmente superiore (più del doppio al minimo) ai 15 ricambi/h;

le velocità residue dell'aria sugli operatori/operandi sono comprese tra 0,3-0,5 m/s. Velocità così elevate impongono un grado di sottoraffreddamento dell'aria immessa molto basso (3-4C), ovvero che per avere una temperatura ambiente di 24C l'aria immessa al minimo deve avere una temperatura di 20 - 21C. Per comprendere appieno la differenza tra un sistema turbolento ed uno a flusso unidirezionale o misto basterà considerare che il grado di sottoraffreddamento per il turbolento può superare gli 11C.

Le elevate quantità di aria in gioco impongono l'utilizzo, sala per sala, di dispositivi locali di ventilazione a ricircolo. In relazione al tipo di chirurgia e al modello organizzativo del reparto operatorio, fermo restando il limite minimo di 15 rinnovi/ora.

Nota 2:

Nel caso di camere a flusso unidirezionale o misto, la portata misurata sui filtri terminali sarà costituita in parte da aria ricircolata e in parte da aria di rinnovo. In questo caso, la formula esposta non dà più il numero dei rinnovi (N), ma bensì il numero delle ricircolazioni ( R ).

Per valutare N sarà poi necessario misurare l'aria di rinnovo nelle canalizzazioni di adduzione.

Nota 3:

Valutazione dei ricircoli/rinnovi efficaci

E' possibile calcolare in prima approssimazione la concentrazione media massima di particolato presente in una sala operatoria a flusso misto, mediante la procedura qui di seguito illustrata.

La concentrazione media del particolato in regime stazionario è calcolabile attraverso la seguente formula:

Cm =	R M S (1 - h) + G

R[1 - (1 - S) (1 - h)]

dove:

V	=	volume della sala operatoria

Wt	=	portata totale in ciclo

R	=	rapporto di ricircolazione: W/v

We	=	portata aria di rinnovo

M	=	concentrazione delle particelle nell'aria di rinnovo

h	=	efficienza totale di collezionamento dei sistemi filtranti

S	=	rapporto di rinnovo: We/Wt

G	=	sorgente interna totale di particelle per unità di tempo e di volume

N	=	rapporto di rinnovo: We/V=SR

Se l'aria viene immessa con filtri Hepa terminali con efficienza  99,997%, h = 1, e Cm può essere approssimato:

Cm =	G

R

Il "recovery time ( coefficiente di pulizia o recupero) che rappresenta il tempo necessario per abbattere la concentrazione interna di particelle di un fattore 100;

in assenza di sorgenti (G = 0) può essere espresso teoricamente in forma semplificata, mediante la seguente relazione:

t(100) =	1 ln (100) =	4,6

R		R

Nella realtà, le ipotesi che portano alla formula sopra scritta non sono verificate (immediata distribuzione delle particelle nell'intero volume), per cui il valore sperimentale differisce da quello teorico.

Si può allora scrivere:

t(100) s =	4,6

R eff.

dove R eff. rappresenta i ricircoli efficaci, per cui:

R eff. =	4,6

t(100) s

quando t (100) s è misurato secondo le modalità riportate nella ISO 14644/3.

La concentrazione media massima interna diviene quindi:

CmM =	G 	t(100) s

4,6

Si rammenta che t(100) s dipende dalle caratteristiche aerodinamiche della sala operatoria e dalla portata di aria attiva nei confronti del contaminante.

Concettualmente, si può quindi applicare questo fattore anche alla valutazione della concentrazione dei gas anestetici, tenendo presente che la portata di aria da considerare è quella di rinnovo (We) e che G rappresenta la sorgente dei gas.

Si possono distinguere due casi:

- impianto a tutta aria esterna con distribuzione anemostatica (S = 1)

CmM =	GV =	G

We	N

- impianto con ricircolo e distribuzione con flussi unidirezionali a protezione delle zone critiche.

Sotto flusso:		CmM =	(1 - S) G =	(1 - S) G

N	SR

Fuori flusso:	CmM =		G t(100)s

4,6

Questo sistema dunque, a parità di N (per es. 15 volumi/h), permette di avere una concentrazione di gas anestetici nelle zone critiche più bassa del sistema ad anemostati. Per questo è opportuno che i flussi unidirezionali siano posti in modo tale da "lavare" anche la equipe chirurgica.

I.3(5) Impianto rete telematica e sistema di controllo accessi

a) collegato con il resto del personale

b) collegato con l'esterno

c) un accesso in ogni: 				1) sala operatoria

2) zona risveglio

3) zona preparazioneoperando

4) locale chirurghi-anestesisti

5) locale caposala

d) collegato per controllo accessi		1) operandi

2) personale

e) per sistema informativo 			1) di gestione

2) materiale di consumo

3) personale

4) programmazione interventi

I. 4 	CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI E DELLE APPARECCHIATURE

TECNICHE

I dispositivi e/o le apparecchiature tecniche presenti nel gruppo operatorio devono rispettare le caratteristiche tecnologico-strumentali di sicurezza previste dalle normative specifiche riguardanti il loro impiego negli ambienti ospedalieri.

Per dispositivi e/o apparecchiature tecniche si vogliono intendere tutte quelle attrezzature di servizio indispensabili a garantire la funzionabilità del gruppo.

Per quanto concerne le caratteristiche tecnologico-strumentali è necessario tener presente quanto qui di seguito esplicitato.

- Le apparecchiature elettromedicali devono rispondere a quanto evidenziato dal D.Lgs. 46/97 e successive modifiche. Le stesse costruite secondo le norme emesse dal CT 62 del CEI rispondono alla regola dell'arte.

Per le apparecchiature di classe I e II valgono le seguenti considerazioni:

classe I e II	 	Protezione contro i contatti diretti ed indiretti

- B non esiste separazione elettrica tra il circuito di parte elettrica e 				quello di parte applicata;

- BF il circuito elettrico è separato da quello applicato; in caso di 				 	guasto da corrente si trasmette per continuità in forma capacitiva 			 	fino a 100 mA;

- CF il circuito elettrico è separato da quello 	applicato, in caso di 				guasto da corrente si trasmette per continuità in forma capacitiva 				fino a 10 mA;

classe I 	isolamento fondamentale + terra di protezione

classe II 	isolamento doppio o rinforzato senza terra di protezione.

Esse possono essere tutte utilizzate nell'attività che si svolgono all'interno dei reparti operatori ad eccezione delle apparecchiature con grado di protezione B.

Il numero di apparecchiature utilizzate non può essere limitato durante l'attività operatoria, ovviamente le apparecchiature non indispensabili per l'attività operatoria in essere non debbono stare nella sala operatoria.

E' specifica responsabilità del fabbricante dichiarare a quali impieghi è destinata l'apparecchiatura, quali sono le prescrizioni e le condizioni d'uso e fornire mediante le istruzioni allegate tutte le indicazioni per un impiego corretto e sicuro delle stesse apparecchiature.

- Le apparecchiature sopra mensionate sono affidate ai/alle caposala dei reparti operatori, questo operatore è tenuto ad accertarsi che le apparecchiature siano sempre efficienti ed in sicurezza. E' loro responsabilità mantenerle pulite sotto il profilo igienico-sanitario nonchè provvedere a tutte le operazioni indicate nel manuale rilasciato dal costruttore che deve esssere conservato all'interno del treparto operatorio. Tutte le attività di cui sopra vanno registrate su apposito registro.

- Le apparecchiature eletromedicali devono essere dotate di scheda di identificazione, tale scheda deve possibilmente far parte della stessa apparecchiatura e comunque deve essere all'interno del reparto operatorio. In tale scheda va riportato il tipo, il modello, il numero di inventario, l'impiego cui è destinata. Si devono annotare l'avvenuta verifica di sicurezza, nonchè le procedure che l'utente deve osservare in caso di guasto o/e in caso di emergenza (DPR 547/55 e norma CEI 64-4).

- Durante le fasi di sanitizzazione e comunque durante i periodi di sospensione dell'attività operatoria le apparecchiature devono essere scollegate dalla alimentazione elettrica o di altro genere (es. gas medicali).

- Le apparecchiature inoltre devono essere sottoposte a manutenzione preventiva, tale manutenzione non deve essere in contrasto con quanto riportato nel libretto dell'istruzioni fornito dal costruttore. L'avvenuta manutenzione preventiva va documentata e conservata.

- E' infine da sottolineare che le suddette apparecchiature devono essere corredate da parte delle case costruttrici di tutta la documentazione necessaria affinchè possono essere utilizzate in modo corretto; la documentazione deve essere conservata nel reparto operatorio e/o presso un ufficio a questo dedicato.

I dispositivi e le apparecchiature tecniche possono essere suddivise in quelle presenti:

A) 	nel reparto operatorio

- frigorifero per farmaci

- frigorifero per emoderivati

- amplificatore di brillanza

- autoclave per sterilizzazione rapida

- apparecchiature per lavaggio materiale da sterilizzare

- bancone per lavaggio acido/alcali resistente

- telefono

- fax, modem

- dispositivi di protezione individuale (in accordo con la normativa di settore e/o le 	 Linee Guida ISPESL), che verranno impiegati in particolare nella sala operatoria

B)	nella sala operatoria

- tavolo operatorio

- lampada scialitica

- elettrobisturi

-carrello portaferri

- aspiratore chirurgico

- aspiratore per broncoaspirazione

- diafanoscopio a parete

- apparecchio per anestesia con sistema evacuazione gas, spirometro, monitoraggio 	 concentrazione ossigeno erogato comprensivo di allarme per eventuale 	 deconnessione del paziente e per i barotraumi (devono possedere i requisiti e le 	 caratteristiche di cui alla norma tecnica UNI EN 7372); sistema CUT-OFF riserva 	 bombole O2 ed N2O con sistema di fissaggio ed allarme valvola limitatrice di 		 pressione.

L'apparecchio per anestesia deve essere munito di flussometri di sicurezza ad alta 	 precisione, di evaporatori con sistema di caricamento chiuso degli anestetici 	 alogenati, deve inoltre corrispondere ai requisiti indicati dalla norma tecnica CEI

62-5 ed UNI 9305.

- respiratore automatico per allarme per deconnessione paziente

- apparecchio monitoraggio per rilevazione parametri vitali:

P.A. non invasivo

capnometria

saturimetro

E.C.G.

- parete attrezzata per contenere materiale sterile di uso in sala

- container appropriato per biancheria - garze sterili

- container appropriato per sporco (teleria)

- container appropriato per liquidi biologici e reperti anatomici

- container appropriato per taglienti

- defibrillatore

- pallone Ambu

- pareti attrezzate per poter intervenire sugli impianti senza necessità di demolizione

NOTA

Devono altresì essere effettuate manovre di controllo per eventuali perdite dalle apparecchiature previste dalla circolare Ministero della Sanità n 5 del 1989.

La sicurezza delle suddette apparecchiature si concretizza anche attraverso una accurata compilazione del registro di manutenzione in dotazione alla sala operatoria.

Si fa presente inoltre che in ogni sala operatoria il sistema di erogazione dei gas medicali dovrebbe garantire una pressione di 4-5 atmosfere, con manometri a vista inseriti nel circuito. Tale pressione dovrebbe rimanere costante ed assicurare un flusso di 20 L/min per ciascuna presa. Sarebbe auspicabile invece che il sistema di aspirazione centralizzato garantisse una pressione minima di aspirazione di 500 mm. di Hg (40 L/min costanti) per ciascuna presa.

Sarebbe inoltre ottimale disporre di:

- sistema per la ripresa televisiva degli interventi per le sedi universitarie al fine di 	 limitare l'accesso alle sale operatorie il predetto requisito è da considerarsi 	 indispensabile.

C)	nella zona risveglio

- lettino (almeno 2 lati liberi)

- apparecchio per illuminazione locale (indiretta)

- apparecchio erogazione gas medicali per N2O-O2 - aria compressa - vuoto

- cardiomonitor

- defibrillatore

- gruppo per ossigenoterapia

- aspiratore per broncoaspirazione

- pallone Ambu

II. REQUISITI IGIENICO-AMBIENTALI

I requisiti igienico-ambientali comprendono quelli di qualità dell'aria, i limiti di accettabilità delle condizioni di inquinamento da gas anestetici, da rumore, da alterazione dei parametri microclimatici e la messa a punto delle procedure e dei protocolli delle attività svolte all'interno del blocco operatorio.

Si realizza in tal modo un appropriato supporto operativo e si garantisce la qualità e la sicurezza degli operatori e degli operandi.

II.1 Qualità dell'aria

II.1.A - Caratteristiche microbiologiche in sala operatoria

L'obiettivo dell'analisi delle caratteristiche microbiologiche è:

Per la sala operatoria

- la valutazione dell'efficacia dell'impianto di VCCC.

- la valutazione della corretta esecuzione dei sistemi di sanificazione e disinfezione.

- la valutazione delle caratteristiche igienico-comportamentali delle equipe operatoria

Per gli altri locali

- la valutazone della corretta esecuzione dei sistemi di sanificazione e disinfezione

- la valutazione delle caratteristiche igienico-comportamentali del personale

A tal fine sono sempre stati utilizzati in altri Paesi come criteri di indirizzo per le procedure di controllo nell'industria e da alcuni anni in diversi Stati europei (Francia, Belgio, Gran Bretagna, Germania, Svizzera) standard di riferimento per la normativa tecnica inerente i livelli massimi di biocontaminazione ammissibili in sala operatoria.

In Italia non esistono al momento attuale delle normative tecniche su tale problematica.

Il GdL a tal proposito ritiene opportuno seguire quanto già stabilito nell'ambito del GISIO e di utilizzare le indicazioni contenute nello specifico standard inglese (National Health Service - Health Technical Memorandum Ventilation in Health Care Premises, 1994) e nelle norme ISO 14644 e l'Annex I of EU Guide to GMP "Manufacture of sterile medicinal products" - European Commission, Directorate General III (1997).

In particolare queste si esplicitano nei seguenti termini:

VALORI DI CONTAMINAZIONE MICROBICA

nell'aria ambiente in prossimità del tavolo operatorio(CFU/m3)

a sala operatoria pronta 				 		 35

a sala operatoria in attività

- a flusso turbolento							 180

- a flusso laminare 							 20

nell'aria immessa dall'impianto di VCCC (CFU/m3)			 < 1

sulle superfici della sala operatoria (CFU/cm2)

delle pareti								 0,5

di piani di lavoro							 0,5

Si fa presente tuttavia che le caratteristiche sopra evidenziate non possono considerarsi esaustive per quanto concerne l'igiene ambientale e il rischio da patologie infettive specialmente nel caso siano presenti pazienti e/o operatori con patologie infettive che richiedano specifici interventi di protezione.

Verifiche

L'obiettivo delle verifiche é quello di controllare in modo semplice e sicuro i parametri sopra riportati; a tal fine la determinazione delle caratteristiche microbiologiche deve avvenire con una periodicità almeno semestrale.

E' evidente che attraverso il raggiungimento dell'obiettivo si ottengono due risultati:

l'ottimizzazione delle misure di sicurezza ed igiene del lavoro per gli operatori ed il miglioramento del sistema di prevenzione per quanto concerne il rischio infettivo per operatori ed utenti.

Si consigliano le seguenti procedure:

- per la valutazione dell'impianto di VCCC, si rimanda al paragrafo "caratteristiche degli impianti"

- per la valutazione della corretta esecuzione dei sistemi di sanificazione e disinfezione

Si esegue la determinazione della carica microbica totale e dei microrganismi opportunisti e/o patogeni che possono essere presenti nell'aria della sala operatoria e sulle superfici.

Per la determinazione della carica microbica totale in aria, il campionamento deve essere effettuato tramite campionatori attivi posti ad un'altezza di un metro nelle vicinanze del tavolo operatorio dopo il termine delle operazioni di sanificazione della sala e dopo che questa sia rimasta chiusa e vuota per almeno 30-60 minuti.

Per la determinazione della carica microbica totale a delle superfici, il campionamento può avvenire per contatto diretto di una piastra sulla superficie da analizzare. Il risultato è espresso in CFU/cm2.

- per la valutazione della correttezza delle caratteristiche igienico-comportamentali dell'equipe operatoria.

Si esegue la determinazione della carica microbica totale a 37 C e dei microrganismi opportunisti e/o patogeni che possono essere presenti nell'aria della sala operatoria.

Il campionamento deve essere effettuato tramite campionatori attivi posti ad un altezza di un metro nelle vicinanze del tavolo operatorio il campionamento deve cominciare all'inizio di un intervento chirurgico (inizio taglio) e rappresentare il valore medio ottenuto dai campionamenti condotti ogni 5-10 minuti per un ora durante un intervento chirurgico.

Il campionamento può essere fatto con più piastre o con un unica piastra con prelievi ripetuti. Il risultato è espresso in CFU/m3.

Devono essere inoltre verificate le caratteristiche microbiologiche ambientali riferite a patogeni ed opportunisti che per problematiche particolari possono essere presenti e rappresentare un rischio per l'operando e/o il personale entro il reparto operatorio.

II.1.B Caratteristiche chimiche in sala operatoria

Le caratteristiche chimiche dell'aria in sala operatoria sono prevalentemente correlate con la ventilazione ed il conseguente numero di ricambi d'aria presenti nell'ambiente.

Uno standard igienistico che peraltro può essere utilizzato come ulteriore indice di efficienza della ventilazione è la misura del CO2.

A tal riguardo la letteratura internazionale in materia ha sempre raccomandato valori di concentrazione ambientale di CO2 < 1/ (1000 ppm) così come indicato nelle "Linee Guida ISPESL per la valutazione del rischio nelle strutture del S.S.N." tuttavia attualmente ci si sta orientando sul valore di 0,8/ .

Per quel che attiene ai fenomeni di inquinamento va preso in esame principalmente il monitoraggio della concentrazione dei gas anestetici volatili.

L'impiego di questi composti, che determinano effetti di tossicità sull'uomo, comporta un potenziale inquinamento ambientale con conseguente esposizione professionale, che deve essere controllato al fine di rispettare i limiti consigliati dai competenti organismi, nazionali ed internazionali.

Al riguardo in Italia la circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14/3/1989 "esposizione professionale ad anestetici in sala operatoria" che contiene anche delle raccomandazioni del N.I.O.S.H. statunitense sull'argomento (N2O = 25 ppm per le sale di chirurgia generale; N2O = 50 ppm per le sale di chirurgia odontoiatrica; anestetici alogenati = 2 ppm, valore "ceiling"), sottolinea le indicazioni necessarie per quanto concerne i limiti di esposizione e le metodologie analitiche di controllo.

Il GdL conformemente al gruppo di studio del GISIO concorda, in relazione all'attuale stato dell'arte in materia, nel considerare tuttora valido quanto descritto dalla suddetta circolare del Ministero della Sanità.

Nel contempo raccomanda un'intensa attività di prevenzione tecnica e organizzativa in grado di mantenere le concentrazioni ambientali dei gas anestetici quanto più basse possibili, prendendo come punto di riferimento da raggiungere i valori proposti dal N.I.O.S.H.

Nei riquadri che seguono si riportano i valori limite di esposizione riferiti alle sale operatorie prima del 1989 (quadro A) e dopo il 1989 (quadro B).

A) SALE OPERATORIE COSTRUITE PRIMA DEL 1989

N2O 							100 ppm non ristrutturata

N2O							50 ppm ristrutturata

Alotano						50 ppm

Enfluorano						75 ppm

B) SALE OPERATORIE COSTRUITE DOPO IL 1989

Si raccomanda di adoperararsi al fine di tendere al rispetto dei valori limite del N.I.O.S.H.

N2O							25 ppm

Anestetici alogenati				2 ppm (ceiling)

Verifiche

L'obiettivo della verifica delle caratteristiche chimiche dell'aria della sala operatoria consiste nella determinazione delle condizioni di inquinamento ambientale da gas anestetici o altre sostanze inquinanti presenti nell'ambiente e la gestione delle apparecchiature anestesiologiche.

La verifica va eseguita attraverso:

A	il controllo della tenuta del gruppo anestesiologico mediante la rilevazione della 	presenza di perdite di gas anestetici (apparecchio, tubi, pallone, ecc.)

B	il controllo dell'inquinamento dell'aria ambiente e quindi del rischio di esposizione ai 	gas anestetici cui é esposto il personale in sala operatoria. Tale operazione può 	essere condotta mediante:

-	monitoraggio ambientale:

la determinazione della concentrazione dei gas anestetici in aria (valori mediati 		nel tempo e valori di punta)

- 	monitoraggio biologico:

il dosaggio della concentrazione di gas anestetici nelle urine nonchè della 		presenza e della concentrazione di eventuali altre sostanze pericolose per 		la salute del personale che per procedure o necessità particolari possano 		essere impiegate e quindi potenzialmente rilevabili nell'aria ambiente.

La determinazione delle caratteristiche chimiche deve avvenire con una periodicità almeno semestrale.

A tal fine si consigliano le seguenti procedure:

A	la determinazione della presenza di perdite di gas anestetici dall'apparecchio per 	l'anestesia (apparecchio, tubi, pallone, ecc.) può essere fatta mediante uno strumento 	che consenta la lettura diretta della concentrazione di protossido di azoto o di un gas 	alogenato presente nell'aria nelle immediate vicinanze dello strumento e delle sue 	connessioni mentre questo é in funzione (misura quantitativa).

B	la determinazione della concentrazione dei gas anestetici in aria può essere fatta 	mediante misurazione della concentrazione di protossido di azoto e di gas alogenati 	presenti nell'aria nelle immediate vicinanze della zona di lavoro dell'anestesista e 	dell'equipe operatoria mediante uno strumento che consenta la lettura diretta (misura 	diretta) oppure mediante 	tecniche di 	campionamento degli inquinanti aerodispersi 	e successive analisi chimica di 	laboratorio dei campioni prelevati (misura indiretta). 	Per determinare la concentrazione media il campionamento deve essere prolungato 	per tutto il periodo lavorativo o su un intervallo di almeno quattro ore.

-          il campionamento in continuo delle sostanze inquinanti, va eseguito al fine di tenere costantemente sotto controllo l'inquinamento dell'aria nell'ambiente della sala operatoria. E' eseguibile mediante l'installazione di apparecchiature di rilevazione automatica che riportano istante per istante la concentrazione di un indicatore d'inquinamento, ad es. N2O che rappresenta il principale inquinante delle sale operatorie. Queste apparecchiature devono poter registrare i risultati sia qualitativi che quantitativi e disporre di sistemi di allarme acustici che entrano in funzione allorchè si raggiungono livelli di concentrazione di guardia (ad es. 50% del valore limite). Non devono registrare interferenze con altri inquinanti eventualmente presenti e devono poter disporre di un sistema di memorizzazione dei risultati al fine di controllare un vero e proprio archivio dei dati ambientali.

-          Il monitoraggio biologico dei gas anestetici, si può effettuare mediante analisi della concentrazione di gas anestetici nelle urine del personale e si valuta in relazione ai valori limite di esposizione di tali inquinanti nei materiali biologici (BEI).

II.1.C - Condizioni microclimatiche

Definiscono l'insieme dei parametri fisici che caratterizzano un ambiente confinato ed influenzano gli scambi termici fra soggetto ed ambiente.

In ambito occupazionale l'ottimizzazione dei parametri microclimatici deve procurare una senzazione di "benessere termico" nel lavoratore. Nel reparto operatorio ed in particolare nella sala operatoria le condizioni microclimatiche dovrebbero essere tali da assicurare attraverso un adeguato grado di benessere termico una buona "performance" dell'operatore evitando di arrecargli disturbo o di interferire con la propria specifica attività e la tutela della salute dell'operando.

Tuttavia non è facile realizzare quanto descritto dovendo rispettare le differenti esigenze metaboliche,le diverse caratteristiche igienico-ambientali e l'insieme delle misure di prevenzione - protezione del personale addetto (chirurghi, anestesisti, infermieri e/o altro personale tecnico-paramedico) e degli operandi.

In tale contesto lavorativo si ritiene che gli indici di confort termico di Fanger (PMV= voto medio prevedibile, PPD percentuale prevista di insoddisfazione), elementi fondamentali per il procedimento indicato dalla norma tecnica ISO 7730 (1984) per la valutazione del confort microclimatico in un ambiente "moderato", possono essere impiegati quali validi indicatori, valutati sia per l'equipe operatoria che per l'operando.

PROSPETTI DEI PARAMETRI E DEGLI INDICI MICROCLIMATICI PER I DIVERSI LOCALI DEL GRUPPO OPERATORIO

A - Sala operatoria

temp. aria (inv. est.)					20-24 C

UR								40-60%

temperatura rad.						differenziale con t C aria <2

velocità aria							0,05-0,15 m/s

PMV (calcolare in funzione di attività e vestiario)	±0,5

PPD (in funzione del PMV ottenuto)			10%

B - Zona preparazione paziente, risveglio, lavaggio e preparazione staff chirurghi

temp. aria (in inverno e in estate)			20-24 C

UR								40-60%

temperatura rad.						differenziale con t C aria <2

velocità aria							0,05-0,15 m/s

PMV (calcolare infunzione di attività e vestiario)	±0,5

PPD (in funzione del PMV ottenuto)			10%

C- Lavaggio strumentario e substerilizzazione

temp. aria (in inverno e in estate)			20-27 C

UR								40-60%

PMV (calcolare infunzione di attività e vestiario)	±0,5

PPD (in funzione del PMV ottenuto)			10%

D - In tutti gli altri locali

temp. aria (in inverno e in estate)			20-27 C

UR								40-60%

velocità aria							0,05-0,15 m/s

Verifiche

Le verifiche inerenti le caratteristiche microclimatiche presenti nell'aria della sala operatoria sono correlate direttamente all'efficienza dell'impianto di climatizzazione che deve mantenere costanti nel tempo le caratteristiche ambientali adeguate all'uso della sala sia per il personale (considerando il carico di lavoro fisico e di stress cui é sottoposto ed il tipo di vestiario) sia per l'operando soprattutto in funzione del rischio di ipotermia.

La determinazione delle caratteristiche microclimatiche deve avvenire con una periodicità almeno semestrale.

II.1.D Caratteristiche illuminotecniche

E' necessario realizzare una illuminazione generale  300 lx in ogni locale.

Le condizioni di illuminamento (con scialitica) raccomandate per il campo operatorio (diametro teorico = 32 cm) sono:

massimo 			50.000 - 150.000 	lx;

minimo			>10.000		lx

massimo in ombra		 60.000 		lx

minimo in ombra		2.000 		lx

Nelle seguenti condizioni operative:

- intensità della lampada al massimo;

- fascio focalizzato sul piano test;

- distanza campo test-lampada coincidente con la distanza focale;

- il punto di luminosità massimo va misurato sull'asse ottico;

- il punto di luminosità minimo va misurato a 16 cm dall'asse ottico.

II.2 Prevenzione e protezione da agenti infettivi

II. 2.1. Generalità

La prevenzione e la protezione da patologie infettive nell'ambito del reparto operatorio finalizzata a garantire una adeguata ed efficace tutela del personale e dell'operando si considera attualmente di particolare interesse per il contenuto tecnico-scientifico della normativa correlata (D.Lgs. 626/94 e succ. modifiche ed integrazioni) estremamente innovativo.

La messa a punto e l'ottimizzazione degli interventi e procedure operative necessarie, nonchè la loro successiva pianificazione è strettamente dipendente dall'eseguire una corretta valutazione del rischio biologico.A tal riguardo si ritiene opportuno osservare la linea di indirizzo ed i criteri procedurali indicati dall'ISPESL nell'apposite Linee Guida "Il rischio biologico: procedura applicativa per la valutazione del rischio e la pianificazione degli interventi di prevenzione e protezione" (AA.: F. Benvenuti, R. Lombardi del Dip. Igiene del Lavoro - ISPESL e F. Pastoni del Lab. di Microbiologia - Centro Comune di Ricerca CEE ISPRA) recentemente inviata in stampa.

II.2.2 Requisiti e caratteristiche tecniche degli interventi e delle procedure di prevenzione - protezione

E' indispensabile per la salvaguardia delle integrità della salute del paziente e degli operatori un'accurata determinazione dei requisiti e delle caratteristiche tecniche, che devono poi mantenersi tali nel tempo, per l'individuazione di ogni protezione collettiva, procedura, dispositivo e/o accessorio strumentale, e di tutti i DPI necessari (dispositivi di protezione individualegeneralmente impiegati a salvaguardia del personale, ma è doveroso sottolineare che alcuni sono di fondamentale importanza anche per la tutela dell'operando).

In relazione a quanto delineato un'attenta considerazione meritano:

a) i sitemi di filtrazione dell'aria e la ventilazione

b) le procedure di disinfezione

c) i circuiti respiratori

d) i contenitori per taglienti, liquidi biologici e reperti anatomici

e) i dispositivi di protezione individuale (DPI)

a) sistemi di filtrazione dell'aria e ventilazione:

si considerano estremamente rilevanti nell'ambito delle misure di prevenzione e protezione collettiva. I requisiti tecnici e le peculiarità scientifiche correlate alla normativa sono evidenziate nel cap. II.2 "caratteristiche degli impianti" al punto II.2 d "impianto di climatizzazione".

b) procedure di disinfezione:

le procedure di disinfezione esercitano un ruolo altrettanto di preminenza sempre per quanto concerne la prevenzione e la protezione collettiva. Sono parte integrante di qualsiasi attività nell'ambito del reparto operatorio (impiego di apparecchiature e dispositivi, decontaminazione ambientale, dello strumentario, ecc.). e si utilizzano continuamente per l'asepsi del paziente e del personale.

Una procedura di disinfezione si considera idonea al fine prefissato se è efficace verso gli agenti biologici che costituiscono la sorgente dell'infezione o delle infezioni.

NOTA:

A tal riguardo si devono impiegare le sostanze disinfettanti che possiedono l'attività richiesta considerando anche i necessari tempi di contatto, i diversi substrati ed i possibili mezzi interferenti nei quali siano presenti gli agenti infettivi poichè le proprietà microbicide potrebbero essere insufficienti, annullate o fortemente ridotte. Contemporaneamente è doveroso porre altrettanta oculatezza nella scelta di questi composti valutando anche le caratteristiche di tossicità per i soggetti esposti in relazione alle concentrazioni di impiego.

Si sottolinea altresì che per quanto concerne la nebulizzazione, modalità d'uso ancora diffusa in alcuni ambienti ospedalieri italiani, il GdL concorda pienamente con il giudizio negativo espresso a tal riguardo in ambito internazionale dagli esperti di settore (19, 21, 22, 23). Questa procedura di impiego generalmente non si può considerare, infatti, una misura di prevenzione-protezione per l'esposizione (anche se potenziale) ad agenti biologici. Comporta per lo più l'uso di sostanze con proprietà tossiche e/o potenzialmente cancerigene per l'uomo (formaldeide, gliossale, gluteraldeide, etc., in riferimento alle concentrazioni utili) o del tutto inefficaci (clorexidina, ammonici quaternari, iodofori, etc., in particolare per il limitato spettro d'azione e gli insufficienti tempi di contatto).

Al fine di delineare un criterio di appropriata selezione dei composti disinfettanti si riportano in allegato una serie di prospetti esplicativi che evidenziano ogni caratteristica ed ogni particolare specifico delle sostanze più diffusamente adoperate in relazione agli agenti biologici su cui si desidera esercitare la disinfezione.

c) circuiti respiratori

E' ben documentato in letteratura come i circuiti respiratori impiegati in anestesia e rianimazione possano contaminarsi durante l'uso (1,2) e come il paziente risulti essere la principale fonte di contaminazione iniziale del circuito stesso (1,3,4).

I circuiti respiratori sia a sistema aperto (5) che a sistema chiuso o di riciclo (6,7), possono risultare contaminati da microorganismi durante l'uso. Altri studi hanno evidenziato che la propagazione degli inquinanti biologici può anche avvenire nel senso inverso al flusso di gas (contaminazione retrograda) (1,8).

All'estremità dei tubi endotracheali è stata osservata la formazione di biofilm che favorisce la proliferazione di batteri (9,10). Il biofilm può proiettare delle particelle nel circuito respiratorio, consentendo una rapida propagazione della contaminazione:

Si è anche evidenziato che i tubi endotracheali sono un gradito "habitat" per i virus., il 76/86% dei tubi, infatti, presenta, dopo l'utilizzo, una contaminazione da sangue (11,12).

Questa situazione comporta potenziali rischi di infezione: la contaminazione dell'ambiente crea un rischio per l'operatore, la reinfezione del paziente sottoposto a ventilazione a lungo termine (terapia intensiva) e, per quello sottoposto a ventilazione brteve-medio termine (anestesia) "la cross infection" paziente -paziente. In Australia è recentemente accaduto che cinque pazienti su cui era stato utilizzato lo stesso circuito abbiano contratto epatite C. (13, 14). Si ritiene che uno dei pazienti fosse portatore del virus e che i successivi abbiano contratto l'infezione proprio dal circuito respiratorio dove il paziente infetto, ipoteticamente aveva tossito favorendo la propagazione del virus attraverso le secrezioni espulse.

L'uso di un filtro antibatterico e antivirale che rappresenti una barriera totale tra paziente e apparecchiatura rappresenta ad oggi una valida misura per il controllo delle infezioni in ambito ospedaliero, così come raccomandato nelle linee guida relative al virus HIV emesse dall'Association of Anaesthesists of Great Britain and Ireland.

A questo scopo il filtro andrà collocato il più vicino possibile al paziente.

Bisogna anche considerare il fatto che, in questa applicazione, la maggioranza dei batteri e dei virus che raggiungono il filtro sarà sospesa nei liquidi (secrezioni, saliva, sputum del paziente) piuttosto che in forma aerodiffusa. Se un presidio deve agire come efficace misura di controllo delle infezioni, è essenziale che i microorganismi sospesi nell'acqua vengano completamente trattenuti.

In letteratura (15) è segnalato che le caratteristiche di un filtro ideale dovrebbero essere:

-          Sistema filtrante costituito da membrana idrofobica capace di trattenere completamente (100%) microorganismi nei liquidi contaminati (15,16,17) testato e validato con test rig che riproduca le condizioni peggiori.

Test descritto nel 4 th draft ISO 9360; 1992 (Anaesthetic and respiratory 			equipment HME for use in humidifyng respired gases in humans) modificato come 	da pubblicazione "Barries to Hepatitis C trasmission within Breathing System" G. 	Lloyd et al. Anaest. Ins. Care 1997; 25:235-238.

-          avere un'elevata capacità di rimozione (>99,999%) dei microorganismi aerodiffusi, (15,18,16) testato e validato con test rig che rirpoduca le condizioni peggiori: "Airborne bacterial challenge test rig" Comparison of the filtration ... R.M. Hedley and J. Allt Grahan Anaesthesia, 1992, vol 47; 414-420.

-          una bassa resistenza durante l'impiego clinico (16, 20, 21) conforme al 4th draft ISO 9360; 1992 (Anaesthetic and respiratory equipment HME for use in humidifying respired gases im humans).

-          Il presidio dovrebbe altresì fungere da scambiatore di calore e umidità conforme al draft ISO 9360; 1992 (Anaesthetic and respiratory equipment HME for use in humidifying respired gases im humans). ( 20, 21, 22).

d. contenitori per taglienti, liquidi biologici e reperti anatomici

I contenitori per taglienti, liquidi biologici e reperti anatomici devono presentare delle caratteristiche tali che durante l'impiego si possa evitare l'esposizione ad agenti infettivi del personale anche se accidentale ed inoltre devono essere realizzati per l'uso specifico, consentendo un agevole introduzione dei suddetti materiali nonchè una facile manipolazione.

e. DPI

I DPI che più frequentemente si devono rendere disponibili per la protezione non solo dell'operatore, ma anche del'operando comprendono:

- i guanti

è necessario che siano certificati con marcatura CE come DPI per la "protezione da microorganismi" e posseggano i requisiti prescritti dalla Norma tecnica EN 374;

- gli indumenti di protezione ed i dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Una documentazione tecnico-scientifica, deve essere allegata a questi DPI sin dal momento di immissione sul mercato per documentare la tutela del soggetto esposto rispetto agli specifici agenti biologici che costituiscono il "rischio di esposizione" (v. Linee Guida ISPESL per la valutazione del rischio biologico precedentemente citata al punto II.4.3.1).

NOTA

Per quanto concerne gli indumenti di protezione sono state recentemente inviate alla pubblicazione le "Linee Guida per la scelta e l'impiego di indumenti per la protezione da agenti biologici" dell'ISPESL (AA.: R. Lombardi, F. Benvenuti del Dip. Igiene del Lavoro ISPESL e F. Pastoni del Lab. di Microbiologia Centro Comune di Ricerca CEE ISPRA).In base a quanto riportato nelle suddette Linee Guida ISPESL si raccomanda di utilizzare in sala operatoria degli indumenti classificabili quindi come DPI ed in grado di esercitare una protezione rispetto agli agenti virali più frequentemente coinvolti (HBV, HCV, HIV, ecc.) nella trasmissibilità delle patologie correlate per via ematica e mucocutanea.

Gli indumenti da indossare, di conseguenza, dovranno essere stati sottoposti a test che prevedono nella metodologia di analisi l'impiego del batteriofago Phi X174, rappresentativo delle specie virali sopra menzionate.

A tal riguardo si possono indicare i più recenti test dell'ASTM: F 1670-97, pubblicato a settembre 1997; F1671-97b, pubblicato a febbraio 1998; F1819-97, pubblicato a novembre 1997.

- sistemi per la protezione del volto da schizzi di liquidi biologici e da altro materiale 	 similare, del tipo a visiera od equivalente,

devono avere marcatura CE come dispositivi per la "protezione da gocce e spruzzi di liquidi" in ottemperanza alla norma tecnica EN 166, a tal fine elaborata.

BIBLIOGRAFIA

- 1.       Craven DE, Goularte Ta, Reinhard DJ. "Direct dilution sampling, quantitation and microbial asssment of open system ventilationcircuits in ICU" J. Clin. Microb. 1983;17: 870-877

- 2.       Wille B. "Hygienemassnahmen fur narkose und beatmungszbehor". Krh-hyg. 6 Inf. Verth. 1986; 41:148-150

- 3.       Thompson JE, Flurnoy DJ. "Airborne bacterial contamination from patient on MA-1 volume ventilators" Oklaoma State Med. Assoc. J. 1985; 78: 444-447

- 4.       Tabel H. et al. "Mikrobiologische untersurchungen an beatmungs und narkosegeraten" Hyg. & Mediz. 1986; 11: 352-359

- 5.       Deverill CEA et al. "Methods of decontamination of anaesthetic equipment" J. Hosp. Infec. 1980; 1: 165-170

- 6.       Albrecht Wh. et al. "Five years of experiences with the development of an individually clean anaesthesia system". Anaesth. Anal. 1974; 53: 24-28

- 7.       Dryden GE "Risk of contamination from anaesthesia circle absorber" Anest. Analg. 1969; 48: 939-943

- 8.       Babington PCB et al. "Retrograde spread of organism from ventilation to patient via expiratory limb" Lancet 1971; (i): 61-62

- 9.       Sottile et. al. "Nosocomial pulmunary infection" Crit. Care Me. 1986; 14: 265-270

Inglis et al. "Tracheal tube biofilm as a source of bacterial colonization of the lung" 	J. Clin. Microbiol. 1989; 27: 2014-2018

- 10.    Kanafield JK, Munro "Incidence of bleeding after oral endotracheal intubation" Aneshesiology Rev. 1990; 17: 43-45

- 11.    Kristensen MS. et al. "Relationship between anaesthetic procedure and contact of anaesthesia personnel with patient body fluids" Anaesthesiology 1990; 73: 619-924

- 12.    Zinn C. "Australian Investigate hepatitis C cases" B.M.J. 1994; 308: 1256-1257

- 13.    Chant K. Kociuba, Munro et al. "Investigation of possible patient to patient trasmission of hepatitis C in a hospital" NSW Public Health Bulletin 1994; 5: 47-5

- 14.    R.M. Hedley and J. Allt Graham "A comparison of the filtration properties of heat and moisture exchaners" Anaesthesia, 1992; vol 47; 414-420

- 15.    Lee Mg. et al. "Bacterial retention propertiesof HME filters" Br. J. Anaesthesia 1992; 69: 522-525

- 16.    Rosales M. Dominguez V. "In vitro ability of HME filters to protect intubated patients against bacterial contamination" 2nd International Conference on the Prevention of Infections, Nice, France 4-5-maggio 1992

- 17.    Fargnoli JM. et al. "Efficiency and Importance of airway filters in reducing microorganism" Anesth. Analg. 1992; 74: 393 Abstract S93

- 18.    Tenaillon et al. "HME bacterial filters versus heated humidifier in long term ventilation" Care of the Critically Ill 1991; 7: 56-61

- 19.    Gallagheret al. "Contamination control in long term ventilation: a clinical study using a hydrophobic HMEF" Medicina Intensiva 1993; 17 (Suppl (1) pN36)

- 20.    Tiger et al. "FECH versus humidificateur chauffant pour la ventilation mecanique de longue duree..." Reanimation-Urgences 1994; 3 (n 6)

- 21.    Miorini T. "Hygienemassnahmen fur narkose und beatmungszubehor". Krh-Hyg.6 Inf. Verh. 1990; 12-24

- 22.    ISO 9360 "Anaesthetic and respiratory equipment - Heat and moisture exchangers for use in humidifying respired gases in humans" (01.10.1992)

III - REQUISITI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

Sono correlati alle caratteristiche comportamentali dell'equipe chirurgica e dell'intero staff operatorio ed alle modalità di gestire la funzionalità di tutto il reparto operatorio attraverso protocolli scritti per il personale, per le verifiche generali, per la sala operatoria.

III.1-Requisiti organizzativi

L'analisi comportamentale dell'equipe chirurgica e dello staff operatorio richiede che il numero persone presenti in sala operatoria deve essere il più contenuto possibile e l'equipe operatoria di norma deve essere così composta:

2 chirurghi

1 anestesista

1 ferrista

1 infermiere professionale

Le comunicazioni sala operatoria/reparto operatorio devono essere chiuse.

Non devono essere presenti persone estranee all'equipe operatoria.

Il personale non deve entrare ed uscire dalla sala operatoria durante l'intervento.

Il personale non deve uscire dal reparto ioperatorio prima del termine della seduta operatoria.

Non devono essere indossati monili, orologi, etc. In sala operatoria.

Non è consentito introdurre telefoni cellulari in sala operatoria.

Devono essere impiegati i seguenti dispositivi di protezione individuale idonei in accordo con la normativa di settore e/o le Linee Guida ISPESL.

- tutti i presentidevono indossare:

dispositivi di protezione vie respiratorie per l'operatore e/o di 	contenimento dell'espirato

cuffia

soprascarpe - scarpe sterili

stivali in caso di interventi bagnati (come da protocollo 							organizzativo)

- tutti i componenti dello staff operatorio devono indossare in base a quanto previsto dalla normativa vigente:

guanti e visori o occhiali di protezione se si indossano dispositivi 				di protezione delle vie respiratorie che lasciano solo gli occhi non 				protetti.

III. 2 - Requisiti gestionali

A.	Devono essere presenti i protocolli scritti per l' organizzazioni delle funzioni nel 	 reparto operatorio; in particolare riguardano l'analisi dei protocolli in uso per 	 l'organizzazione del personale del reparto operatorio.

-	deve essere attribuita nominativamente la responsabilità delle attività del reparto 	operatorio con contestuale definizione delle speciali competenze e delle relative 	responsabilità;

-	per ogni turno di presenza deve essere individuato il responsabile delle attività del 	reparto operatorio;

-	deve essere stabilito il comportamento che deve tenere il personale con i pazienti e 	i familiari;

-	deve essere stabilito il comportamento che deve tenere il personale in caso di 			incendio nonchè in altre emergenze non sanitarie;

-	devono essere presenti i protocolli e procedure scritte riguardo:

lavorare in asepsi

l'uso dei dispositivi di protezione (in accordo con le normative di settore e/o 		le Linee Guida ISPESL)

la disinfezione

la sterilizzazione

la sanificazione ambientale

lo smaltimento rifiuti

il carico e scarico dei farmaci non stupefacenti

le emotrasfusioni

l'entrata e uscita del personale dal reparto operatorio

il monitoraggio biologico dei gas anestetici

B.	Devono essere presenti protocolli per la gestione del reparto operatorio

-	devono essere presenti protocolli e procedure scritte riguardo:

la verifica della efficienza degli estintori

la gestione in uso o in deposito delle sostanze infiammabili che disperse in aria 		possono dar luogo a miscele esplosive

il controllo periodico dell'impianto VCCC e verifica delle prestazioni

il controllo periodico delle caratteristiche microbiologiche e chimiche dell'aria

il controllo dell'impianto elettrico

la reperibilità per il personale della sala operatoria

l'attività di portantinaggio del personale della sala operatoria

l'attività di formazione ed aggiornamento per il personale della sala operatoria

l'individuazione degli incidenti per il personale della sala operatoria

l'individuazione del tasso di utilizzo dei letti operatori

la presenza di documenti di valutazione dei rischi eseguiti ad esempio come indicato 	dalle Linee Guida ISPESL

la gestione del rischio biologico e chimico dei lavoratori in accordo con le Linee Guida 	ISPESL.

C. 	Devono essere presenti protocolli per la sala operatoria

- 	devono essere presenti protocolli e procedure scritte riguardo:

l'uso di dispositivi elettromedicali

l'autolavaggio degli apparecchi di anestesia

il monitoraggio delle caratteristiche microbiologiche

il monitoraggio della concentrazione dei gas anestetici

il monitoraggio delle caratteristiche microclimatiche dell'aria

il corretto impiego del materiale sterile

D. 	devono essere presenti protocolli per il paziente

-	devono essere presenti protocolli e procedure scritte riguardo:

l'identificazione dell'operando

l'identificazione degli operandi con protesi e/o pace-makers

identificare il tipo di intervento

le modalità e i tempi per la preparazione dell'operando

le modalità di accesso ed uscita dell'operando nel R.O. (cambio vestiario - lettiga)

ALLEGATO 1

Prospetto 1

COCCHI GRAM-POSITIVI (STAFILOCOCCHI, STREPTOCOCCHI, ENTEROCOCCHI, ECC.) e COCCHI GRAM-POSITIVI E GRAM-NEGATIVI (NEISSERIA, ECC.) (4, 5,7,8,13,15,17,18,19,20)

| Alcool: Etilico Isopropilico | L'alcool etilico e l'alcool isopropilico, in percentuali dal 60 al 70%, sono attivi in meno di un in meno di un minuto contro i cocchi gram positivi e gram-negativi. Sono tra i migliori antisettici da utilizzare per la disinfeszione delle mani in chirurgia e per mantenere la cute morbida, è consigliabile associare una piccola percentuale di glicerolo. Si adoperano anche di "routine" per la antisepsi prima delle iniezioni intramuscolari e prima dei prelievi ematici, nonchè per la disinfezione di ferite superficiali di piccola entità. Si deve evitarne l'impiego nel trattamento delle ustioni gravi perchè hanno un effetto irritante. |
| --- | --- |
| Aldeidi: Formaldeide Glutaraldeide | La formaldeide e la glutaraldeide alcalina al 2% sono attive in meno di un minuto sugli Stafilococchi, sugli Streptococchi e sugli altri Cocchi Gram-positivi. |
| Cloroderivati: NaDCC Ipoclorito di sodio | In vitro, tutti i germi vegetativi sono molto sensibili al cloro: lo stafilococco viene inibito da 0,8 ppm in 30 sec.; lo streptococco da 0,5 ppm in 2 minuti ecc. Tutti i disinfettanti derivati del cloro sono utilizzabili in percentuali minime, inferiori allo 0,1% di cloro disponibile se la superficie su cui debbono agire è stata ben pulita. In presenza di sporcizia ad es. di origine proteica (sangue, siero, ecc.) la precentuale dei cloro derivati va innalzata anche di 100 volte. In passato come antisettico si usava una soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,5% (liquido di Dakin). Tuttora nelle ustioni e nelle ferite di scarsa gravità è frequente l'uso a scopo antisettico di cloroderivati in soluzioni diluite. |
| Perossidi | L'acqua ossigenata se usata in bassa percentuale è un blando disinfettante che richiede lunghi tempi di contatto. Essa è anche un modesto antisettico, che per azione fisica tende anche a staccare i tessuti necrotici. L'acqua ossigenata, allo stato di gas plasma invece è un efficace sterilizzante. Altri perossidi, come il permanganato di potassio, possono essere utilizzati come antisettici contro i Cocchi meticillino-resistenti. Il monopersolfato è noltre molto attivo contro i cocchi nella disinfezione ambientale. |
| Ammonici quaternari benzalconio benzoxonio cetrimide, ecc. | Gli ammonici quaternari sono molto attivi in vitro sullo Stafilococco Aureo, ma la loro attività come disinfettante su questo ed altri Agenti Biologici (A.B.) viene ridotta dalla presenza di sostanze organiche. Dato il loro effetto detergente l'uso degli ammonici quaternari è valido come sanitizzante. |
| Clorexidina | Questa sostanza è molto attiva sullo Stafilococco e risulta una dei migliori antisettici disponibili, per il lavaggio pre-chirurgico delle mani. |
| Iodio derivati: tintura di iodio iodofori | La tintura di iodio presenta la proprietà di macchiare, ma è molto attiva come antisettico sullo Stafilococco Aureo e su molti altri A.B. E' ideale per l'antisepsi della cute prima della incisione chirurgica, per il prelievo del sangue dei donatori, ecc. Nel caso di usi ripetuti, per ridurre la possibilità di reazioni cutanee allergiche alla tintura di iodio, dopo l'uso si può togliere lo iodio in eccesso con l'alcool isopropilico. Gli iodofori (per lo più a base di iodio PVP) pur producendo quantità immediate di iodio libero molto ridotte (pochi ppm), danno livelli sufficienti per agire su alcuni microorganismi e inoltre non macchiano nè sensibilizzano. Va notato che pur essendo un alogeno come il cloro, lo iodio viene molto meno inibito dalla presenza delle sostanze organiche. |
| Polifenoli | I polifenoli specie le associazioni di o-fenifenolo, o-benzil-p-clorofenolo e p-t-amilfenolo, sono di gran lunga i disinfettanti ambientali più usati in ospedale ed in ambienti similari. Lo Stafilococco, anche se resistente agli antibiotici è sensibilissimo ai polifenoli in concentrazioni minime ed in tempi brevissimi. I polifenoli non risentono della presenza di sostante organiche: queste, se presenti in alte quantità possono al massimo, richiedere il raddoppiamento delle percentuali abituali. Per il lavaggio antisettico delle mani il sapone liquido al triclosan è particolarmente indicato per l'antisepsi nel caso si ritengano presenti ceppi di Stafilococchi meticillino-resistenti. |

Prospetto 2

BACILLI GRAM-POSITIVI NON SPORIGENI (MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, ECC.) (1,4,15, 17,18,19,20)

| Alcool | Nelle percentuali abituali (il 60 - 70%), l'alcool etilico e l'alcool isopropilico sono efficaci contro i Micobatteri in un minuto, per maggiore sicurezza gli oggetti vengono immersi nelle loro soluzioni per il tempo necessario. |
| --- | --- |
| Aldeidi | La formaldeide e la glutaraldeide alcalina al 2%, attive sul Mycobacterium tuberculosis H37RV in meno di 10 minuti sono invece lentamente efficcaci contro i Micobatteri "atipici" (in tal caso è necessario un tempo di contattto che più variare da 30 a 90 minuti). Questo va ricordato quando si devono disinfettare i broncoscopi. Della relativa resistenza dei Micobatteri alla formaldeide va tenuto conto anche nella disinfezione dei reni artificiali. Proprio per accelerare ed aumentare l'efficacia della glutaraldeide sul Mycobacterium tuberculosis, questa aldeide al 2% è stata associata, in certi prodotti commerciali al fenolo, al o-fenilfenolo o ad altri derivati del fenolo. |
| Ammonici quaternari | Gli ammonici quaternari di uso comune quali benzalconio, cetrimide, benzoxonio, ecc., sono del tutto inefficaci contro il Mycobacterium tuberculosis. |
| Cloroderivati: NaDCC ad Ipoclorito di sodio | I cloderivati elencati, come altri dello stesso gruppo, sono attivi contro Micobatteri, se usati in alte percentuali, non inferiori all'1% (10.000 ppm di cloro disponibile), per almeno dieci minuti se il bacillo è inglobato nello sputo. |
| Perossidi | L'acqua ossigenata non inattiva il bacillo della tubercolosi a meno che non sia in concentrazioni molo elevate, per lunghi contatti oppure allo stato di "gasplasma". Il monopersolfato non è attivo sul Mycobacterium tuberculosis. |
| Cloredixina | Non è attiva sul Mycobacterium tuberculosis. |
| Iodio derivati | La tintura di iodio può uccidere il bacillo della tubercolosi ma sia questa che gli iodofori, usati come antisettici, non trovano indicazione contro il Mycobacterium tuberculosis. |
| Polifenoli | I polifenoli più usati come disinfettanti ed il triclosan, l'antisettico derivato fenolico, oggi spesso di uso elettivo, sono dotati di elevata efficacia contro il Mycobacterium tuberculosis: essi sono tubercolicidi in tempi brevissimi ed a concentrazioni normali, anche in presenza di sputo o altre sostanze organiche. I polifenoli sono ideali per la disinfezione degli ambienti ed il sapone liquido al triclosan è ideale per il lavaggio delle mani del personale sanitario (mentre la clorexidina è del tutto inefficace). |

Prospetto 3

BACILLI GRAM-POSITIVI SPORIGENI

(BACILLI, CLOSTRIDI, ECC.) (1, 6, 11, 17, 18, 19, 20)

| Alcool | Le spore non vengono uccise nè dall'alcool etilico, nè dall'alcool isopropilico. |
| --- | --- |
| Aldeidi | La formaldeide e la glutaraldeide alcalina sono efficaci verso le spore se usate in alte concentrazioni e per tempi lunghi. Nella sterilizzazione degli endoscopi da usare per esami invasivi la glutaraldeide non deve scendere sotto la percentuale dell'1,5% ed il trattamento non deve durare meno di 8 ore. |
| Cloroderivati | Sia l'NaDCC che gli ipocloriti di sodio sono ottimi sporicidi in percentuali minime (anche meno dello 0,1% di cloro disponibile), Se usati su oggetti o superfici perfettamente pulite. In presenza di sostanze organiche od in genere di sporcizia sono necessarie concentrazioni di cloro disponibile molto più alte (1-10%). |
| Perossidi | L'acqua ossigenata è attiva sulle spore solo in alte concentrazioni e per tempi lunghi, oppure allo stato di "gas plasma". Il monopersolfato non è attivo sulle spore. |
| Ammonici quatern. | Nessun ammonico quaternario risulta attivo sulle spore. |
| Polifenoli | Nessun polifenolo è attivo sulle spore. |

Prospetto 4

BACILLI GRAM-NEGATIVI

(E. COLI, PSEUDOMONAS Sp., SALMONELLA Sp., SERRATIA Sp., ECC.)

(3 , 9, 17, 18, 19, 20)

| Alcool | Mentre l'alcool etilico el'alcool isopropilico (al 60-70%) sono attivi contro E.coli, Salmonella, Serratia Sp., ecc., in meno di un minuto, Pseudomonas Sp. richiede contatti non inferiori ai 5 minuti. |
| --- | --- |
| Aldeidi | Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae, ecc. vengono eliminadalla glutaraldeide alcalina al 2% in meno di un minuto. |
| Cloroderivati | Le concentrazioni attive sui cocchi, lo sono anche sui bacilli Gram-negativi: queste concentrazioni debbono aumentare molto solo nel caso che gli oggetti da disinfettare non siano ben puliti. Si consideri inoltre che la presenza di Pseudomonas Sp., di Legionella Sp., ecc. nell'acqua si elimina con l'aggiunta di cloroderivati. |
| Ammonici quaternari | Gli ammonici quaternari sono poco attivi sui bacilli Gram-negativi. Quando si usano ammonici quaternari in acqua posti in bacinella e prelevati poi con batuffoli di cotone con l'uso delle mani, in genere la soluzione si inquina diventando un brodo colturale di Serratia Sp., Enterococchi Sp. ed altri bacilli Gram-negativi e può essere causa di infezioni letali in pazienti immunodepressi. |
| Clorexidina | Questo antisettico ha una attività contro i bacilli Gram-negativi un po' maggiore di quella del tricosan. |
| Iodio derivati | Mentre la tintura di iodio risulta molto efficace contro i bacilli Gram-negativi, questa attività è più scarsa per gli iodofori. Le soluzioni di iodio PVP, non di elevata qualità, sono talora risultate inquinate da bacilli Gram-negativi, anche in alte concentrazioni. |
| Polifenoli | Come disinfettanti ambientali i polifenoli, anche se sciolti in acque dure, garantiscono una efficacia di alto livello contro lo Pseudomonas ed altri bacilli Gram-negativi. L'agente appartenente alla Pseudomonas Sp. non è tuttavia facile da eliminare se non si identificano tutte le possibili sorgenti di infezione e se di conseguenza non si interviene su queste. Il triclosan, come antisettico, è discretamente attivo contro lo Pseudomonas e contro i bacilli Gram-negativi. |

Prospetto 5

VIRUS LIPOFILI

(AD. ES. HIV, HBV, HCV, ROTAVIRUS, ECC) (2, 4, 12, 14, 16, 17, 18, 19)

| Alcool | L'alcool etilico e quello isopropilico sono attivi contro molti virus di questo gruppo con l'immersione degli oggetti infetti nelle concentrazioni al 60-70% per dieci minuti; solo in alcuni casi (rotavirus) sono sufficienti contatti di durata inferiore. |
| --- | --- |
| Aldeidi | La formaldeide e la glutaldeide alcalina al 2% sterilizzano con facilità (in meno di dieci minuti) gli oggetti infetti da virus lipofili. |
| Ammonici quaternari | Sono efficaci in vitro solo rispetto ad alcuni virus lipofili, ma sono caratterizzati da una blanda attività in presenza di sostanze organiche. |
| Clorexidina | Questo antisettico ha una limitata attività contro alcuni virus lipofili, ma questo non ne impedisce l'uso come prodotto antisettico per il lavaggio delle mani: Tuttavia in alcuni casi specifici ove la valutazione dei rischi lo ritenga necessario è preferibile l'uso dei saponi liquidi al triclosan perchè questo derivato fenolico è dotato di più ampio spettro antivirale. |
| Iodio derivati | L'attività antivirale, non molto evidente contro i virus lipofili, non risulta importante in considerazione della loro prevalente utilizzazione come antisettici estemporanei. |
| Polifenoli | I polifenoli sono particolarmente attivi contro i virus lipofili e la loro efficacia non viene diminuita dalle alte quantità di proteine inquinanti. Per questa ragione e per il vasto spettro d'azione sono preferiti per la disinfezione ambientale (camere operatorie) e per la decontaminazione dei ferri chirurgici riusabili. La decontaminazione di bisturi, forbici, e dei diversi ferri chirurgici, va fatta su gli stessi prima di lavarli e di scomporli. Per il triclorosan ricordiamo la preferenza nel lavaggio antisettico delle mani del personale addetto ai Prematuri, al Reparto Malattie Infettive e a mansioni particolari nei locali ritenuti a "rischio". |

Prospetto 6

VIRUS IDROFILI

(HAV, POLIOVIRUS, ECC.) (10,15,17,18,19)

| Alcoli | Meno attivi rispetto ai virus lipofili, l'alcool etilico è più efficace dell'alcool isopropilico contro Poliovirus, Coxsackie virus, ecc. |
| --- | --- |
| Aldeidi | La formaldeide e la glutaraldeide, nelle concentrazioni abituali ed in tempi brevi (meno di dieci minuti) eliminano questi virus. |
| Cloroderivati | L'ipoclorito di sodio è stata sempre la sostanza base per eliminare virus idrofili dall'acqua da bere. A tale riguardo l'esercito americano ha recentemente adottato le compresse di NaDCC per la potabilizzazione d'emergenza dell'acqua. |
| Perossidi Ammonici quaternari Iodio derivati Polifenoli | Queste sostanze non possono essere usate nè come disinfettanti, nè come antisettici per le infezioni da virus idrofili, perchè non attive contro di essi. |

BIBLIOGRAFIA

- 1.       Agolini G, Roveda P. Raitano A. Insufficienza delle glutaraldeidi "diluite" nella sterilizzazione degli endoscopi: View & Review 1998, gennaio, 21-27.

- 2.       Agolini G, Clementi M, Russo A: Effect of phenolic and chlorine disinfectans on hepatitis C virus (HCV) binding and infectivity. AJIC 1998 in stampa.

- 3.       Anderson RL, Vess RW, Panlilio AS, Favero MS: Prolonged survival of Pseudomonas cepacia in commercially manufactured povidone iodine. Appl Environ Microbiol 1990, 56., 3598-3600.

- 4.       Bharagava NV, Leonard PA: Triclosan: application and safety: AJIC 1996, 24, 209-218.

- 5.       Gottardi W: The uptake and release of molecular iodine by the skin; chemical and bactericidal evidence of residual effects caused by povidone-iodine preparations. J Hosp Infect 1995, 29, 9-18

- 6.       Larson El, Morton EH: Alcohols. In: Block (A) 1991, 191-203.

- 7.       Larson EL: APIC Guideline for handwashing and antisepsis in health care setting. AJIC 1995, 23, 251-269.

- 8.       O' Connor DO, Rubino JR: Phenolic componds. In: Block (A) 1991, 204 224.

- 9.       Oie S. Kamija: Microbiol contamination of antiseptics and disinfectans. AJIC 1996, 24, 389-395.

- 10.    Powers EM, Hernandez C, Boutros SN, Harper BG: Biocidal efficacy of a flocculating emergency water purification tablet. Appl Environ Microbiol 1994, 60, 2316-2323.

- 11.    Russel AD: Glutaraldehyde: current status and uses. Infect Control Hosp Epidemiol 1994, 15, 724-773, 42c.

- 12.    Sattar SA, Jacobsen H, Rahman H et al: Interruption of rotavirus spread through chemical disinfection. Infect Control Hosp Epidemiol 1994, 15, 751-756.

- 13.    Zafar AB, Butler RC, Reese DJ et al: Use of 0,3% triclosan to eradicate an outbreak of methicillin-resistant staphylococcus aureus in a neonatal nursery. AJIC 1995, 23, 200-208.

- 14.    Agolini G, Clementi M: Considerazioni teoriche e valutazioni pratiche della capacità virucida di disinfettanti ospedalieri. L'Ospedale 1993, 46, 149-204.

- 15.    Agolini G, Spogliarich R, Grossi G, Raitano A: Perossidi, clorodonatori e acido ipocloroso nei processi di disinfezione e nelle malattie da radicali liberi. Boll SIFO 1995, 41. 68-86.

- 16.    Agolini G, Clementi M, Raitano A: Infezioni da rotavirus: antisepsi e disinfezione ambientale. L'Ospedale 1996, 59, 92-100.

- 17.    Block SS: Disinfection, sterilization and preservation. Lea & Febiger, IV Ed. 1991 Philadelphia.

- 18.    Russel AD, Hugo WB, Ayliffe Gaj: Principles and practice of disinfection preservation and sterilization. Blackwell Sci Publ, II ed., 1992, London.

- 19.    Ayliffe G, Coates D, Hoffman P.N.: Chemical disinfection in hospitals. Public Health Laboratory Service, II Ed. 1993, London.

- 20.    CEN TC 216 "Chemical disinfectans and antiseptics" En 1275, 1997; EN 1276, 1997; EN 1040, 1997.

- 21.    Wenzel R.P. "Prevention and control of nosocomial infections" Second Edition Ed. Williams & WilKins, 1993.

- 22.    Bennett J. V., Bracham P.S., Sanford J.P. "Hospital Infections" Third Edition Ed. Little, Brown and Company, 1992 Boston.

- 23.    Rutala W.A. "Disinfection, Sterilization and Antisepsis in Health Care", Association for Professionals in Infection Control Epidemiology and Polyscience Publications, Champlain, N.Y. USA 1998.

GRUPPO DI LAVORO "AD HOC" ISTITUITO PRESSO L'ISPESL

1.	Dott. Francesco Benvenuti - Coordinatore (Direttore Dip. Igiene del Lavoro - 			ISPESL )

2.	Dott. Roberto Lombardi (Dip. Igiene del Lavoro - ISPESL)

3.	Ing. Domenico Di Giovanni (Dip. Tecnologie di Sicurezza - ISPESL )

4.	Ing. Dario Santoro (Resp. Serv. Prevenzione e Protezione - ISPESL )

5.	Prof. Paolo Orlando (Ordinario di Igiene Ambientale - Univ. Genova)

6.	Dott. Rocco Salini (Direttore Sanitario - Osp. Clinicizzato, Chieti)

7.	Dott. Vittoriano L'Abbate (Dirigente anestesista Osp. "S.Gennaro" Napoli)

8.	Dott. Francesco Donatelli (Dirigente chirurgo Osp. "Maggiore" Milano)

9.	Ing. Marcello Fiorenza (Dir. Uff. Tecnico - ASL Rieti)

10.	Dott. Agostino Messineo (Direttore Serv. Prev. e Prot - ASL H, Roma)

11.	Dott. Donato Greco (Direttore Lab. Epidemiologia e Biostatistica - ISS Roma)

12.	Sig.ra Maria Clara Spina (Capo sala Az. Osp.ra "Salesi", Ancona)